核技术利用建设项目

新增数字减影血管造影机（DSA）项目

环境影响报告表

（送审稿）

南江县人民医院(公章)

2020年5月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

新增数字减影血管造影机（DSA）项目

环境影响报告表

建设单位名称：             南江县人民医院

建设单位法人代表（签字或盖章）：

通讯地址：   四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号

邮政编码：          636600       联 系 人：      吴宗湘

电子邮箱：  410513150@qq.com    联系电话：   18008277073

目录

表 1 项目基本情况	1

表 2 放射源	16

表 3 非密封放射性物质	16

表 4 射线装置	17

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）	19

表 6 评价依据	20

表 7 保护目标与评价标准	22

表 8 环境质量和辐射现状	27

表 9 工程分析与源项	32

表 10 辐射安全与防护	39

表 11 环境影响分析	48

表 12 辐射安全管理	67

表 13 结论与建议	73

表 14 审批	78

附图：

- 附图1 南江县人民医院本项目地理位置示意图

- 附图2 南江县人民医院院区及本项目周边环境概况图

- 附图3南江县人民医院本项目所在楼层平面布置图

- 附图4 南江县人民医院本项目DSA机房周围平面布置图

- 附图5 南江县人民医院本项目所在建筑3楼平面布置图

- 附图6 南江县人民医院本项目所在建筑1楼平面布置图

附件：

- 附件1 委托书；

- 附件2 射线装置承诺书；

- 附件3 事业单位法人证书；

- 附件4 辐射安全许可证正本及副本；

- 附件5 项目周围环境现状监测报告；

- 附件6 辐射安全与防护培训承诺书；

- 附件7 辐射管理限值承诺书；

- 附件8 类比监测报告（节选）；

- 附件9  辐射工作人员辐射防护培训证书；

- 附件10  医疗废物处置合同书；

- 附件11  本项目所在建筑环境影响报告书的批复；

- 附件12  专业实务培训证明；

- 附件13  个人剂量检测报告。

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增数字减影血管造影机（DSA）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南江县人民医院 |
| 法人代表 | 张军 | 联系人 | 吴宗湘 | 联系电话 | 18008277073 |
| 注册地址 | 四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号 |
| 建设项目地点 | 四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号住院大楼 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资 (万元) | 800 | 项目环保投资 (万元) | 67.4 | 投资比例（环保投资/总投资） | 8.43% |
| 项目性质 | 新建 改建 扩建 □其他 | 占地面积（m2） | 150.66 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | ☑使用 | ☑Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 |  |
| 项目概述： 1.1 建设单位基本情况 南江县人民医院位于县城中心，始建于1943年,是一所集医疗、急救、教学、预防、保健、康复于一体的三级乙等综合医院，是县突发公共事件医疗救治定点医院。同时也是四川大学华西医院、第三军医大学大坪医院区域协作医院。曾先后被授予为省级文明单位、爱婴医院等荣誉称号。 医院占地面积32000平方米，建筑面积19984平方米；医院共有住院大楼（本项目所在大楼，共25层（楼上24层，楼下1层），H=89.4m）、传染楼、第二住院部、第一住院部、门诊医技综合楼、行政楼、员工宿舍、急救中心、食堂等建筑，设置临床科室15个，医技科室6个，行政职能科室15个。 编制床位400张；年门急诊量24万人次，出院病人1.7万人次，手术台次5000台次。现有在职职工485人，其中卫技人员355人，工勤人员130人；副高职称 29人，中级职称 80人；本科及以上学历105人，大专210人。 医院现开展一级科目22个，二级科目54个，心脑血管、骨科、普外、耳鼻喉、眼科、肿瘤、重症医学等学科在县级医院中享有较高的学术地位和知名度。肝胆、胃肠、泌尿、脑外手术等医疗技术在全县处于领先地位。多年来，医院借西医之科技、承中医之精华、集仁德之博爱，为广大患者熟知和信赖。医院将始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，牢记“厚德精业、修身济世”院训, 恪守诚实守信的职业道德，履行维护民众健康、促进社会和谐的使命，以优质的服务、精湛的技术、良好的医德为全县人民群众提供更安全、优质、高效、价廉、满意的医疗服务。 南江县人民医院（社会统一信用代码12513722452425552D，法人证书见附件3）现已开展核技术利用项目，且已取得辐射安全许可证证书，编号为“川环辐证【17023】”，种类和范围为“使用Ⅲ类射线装置”，有效期至：2020年9月23日，辐射安全许可证见附件4。 1.2 项目由来 南江县人民医院建院以来，大力引入人才以提升诊疗能力和技术，并扩展心内科介入手术、肿瘤科介入手术，如心内科的冠状动脉造影术、射频消融术等；肿瘤科介入手术分为血管性介入和非血管性介入，血管性介入包括肺癌、食管癌、肝癌、肝转移癌、胃癌、肾癌、结肠癌、胰及十二指肠肿瘤、宫颈癌、卵巢癌、膀胱癌、肢体肿瘤等，非血管性介入包括实体瘤经皮活捡，肺癌、肝癌瘤体内注药，食道癌食管内支架置入及胆管癌胆道支架置入等问题进行治疗。 建设单位将在院区住院大楼二层北侧放射机房内新增1台数字减影血管造影机（DSA），用以开展心内科和肿瘤科的介入治疗项目。负责DSA相关诊疗工作的辐射工作人员其中6名为院区新增辐射工作人员，2名为原有辐射工作人员，预计共8名。按照规划，分别来自心内科、肿瘤科和放射科，包括4名医师、2名护师、2名技师。其中2名技师来自放射科，为心内科和肿瘤科手术控制DSA；4名医师中2名来自心内科，1名来自肿瘤科、1名来自放射科；2名护师均自放射科，为医师提供辅助工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目应编制环境影响报告表。我公司通过资料调研、现场查勘、现场监测（委托成都中辐环境监测测控技术有限公司）、评价分析，编制该项目环境影响报告表。建设单位委托书见附件1，射线装置使用承诺书见附件2。 1.3 项目概况 1.3.1 项目名称、性质、建设地点 （1）项目名称：新增数字减影血管造影机（DSA）项目 （2）建设单位：南江县人民医院 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点：四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号住院大楼2层 项目地理位置见附图1。 1.3.2 项目建设内容与建设规模 南江县人民医院拟于四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号住院大楼2层放射机房安装一台Ⅱ类射线装置DSA，其型号为GE Optima IGS330，其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA。考虑到介入手术患者体位都为仰卧在手术台上，机头位于患者正下方，故实际操作中DSA主束方向朝上，主要作用为介入治疗。 DSA机房室内面积为48.24m2（长7.2m×宽6.7m×高4.2m），配套功能用房为控制室1间，室内面积约15.7m2；休息间1间，建筑面积约4.0m2；污物间1间，室内面积约3.4m2；更衣区，室内面积约25.9m2；设备间1间，室内面积约12.2m2；病人缓冲区，室内面积约14.1m2。 DSA机房设计：四侧墙体均为200mm实心页岩砖，在表面涂抹30mm硫酸钡水泥；楼顶和地面为120mm混凝土，在地面上方和楼顶地面涂抹30mm硫酸钡水泥。控制室观察窗（FHC1610）使用4mm铅当量铅玻璃（铅玻璃厚度20mm）；控制室铅防护门（FHM1021）、污物门（FHM0921）和缓冲间门（FHM1521）均含4mm铅板。 DSA机房通风采用中央空调通风，总风量约为700m3/h，通风口共计1个，位于机房顶部天花板中央，离地约4m，具体位置见附图4。为了避免交叉感染，通风空调系统维持合理的气流流向和气流组织，使其不吸入建筑排风。通风空调系统的设置、室内气流组织以及废气的排放都考虑到避免空气在建筑物内反复循环和避免各房间空气相互掺混，从而减少污染物积累和交叉污染的几率。废气最终经排风系统引至楼顶排放。本项目通风口位置见附图4。 1.3.3 项目组成及主要环境影响 项目组成及主要环境影响见表1-1。 表1-1 项目组成及主要的环境影响一览表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境影响 施工期 运营期 主体工程 新增一台DSA，型号为GE Optima IGS330，其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA。 DSA机房设计：DSA机房室内面积为室内面积为48.24m2（长7.2m×宽6.7m×高4.2m）；四侧墙体均为200mm实心页岩砖，在表面涂抹30mm硫酸钡水泥；楼顶和地面为120mm混凝土，在地面上方和楼顶地面涂抹30mm硫酸钡水泥；控制室观察窗（FHC1610）使用4mm铅当量铅玻璃（铅玻璃厚度20mm）；控制室铅防护门（FHM1021）、污物门（FHM0921）和缓冲间门（FHM1521）均含4mm铅板。 施工噪声、施工废水、建筑粉尘、建筑废渣以及施工人员产生的生活废水与生活垃圾 Х射线、臭氧、噪声、医疗废物 辅助工程 控制室1间；休息间1间；污物间1间；设备间1间；更衣区；病人缓冲区。 生活垃圾 医疗废物 公用工程 给排水、配电、供电和通讯系统等 生活废水 办公及 生活设施 办公室、厕所 生活垃圾 环保工程 废水处理依托医院院区建成的污水管道和污水处理系统，医疗废物依托医院院区的医疗固废收集系统进行处理；办公、生活垃圾依托院区的生活垃圾收集系统进行处理。 生活废水、生活垃圾 1.3.4 主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能耗情况见表1-2。 表1-2 本项目主要原辅材料及能耗情况 类别 名称 数量 来源 用途 备注 能源 电 1200kW·h/a 城市电网 机房用电 / 水 生活用水 100m3/a 城市生活用水管网 生活用水 / 手术耗材 碘克沙醇注射液 600ml/瓶 300瓶/a 每年供应商招标 造影剂 320mg I/ml 手术耗材 手套 50kg/a 每年供应商招标 介入手术 / 手术耗材 纱布 35kg/a 每年供应商招标 介入手术 / 手术耗材 药棉 25kg/a 每年供应商招标 介入手术 / 碘克沙醇注射液：分子式C35H44I6N6 O15，分子量1550.20，浓度为320mg I/ml，渗透压为290mosm/kg·H2O（37℃），粘度为11.4mPa﹒s（37℃），pH值为6.8-7.6。本品为无色或淡黄色的澄明液体。活性成分为碘克沙醇，辅料为氯化钙、氯化钠、氨丁三醇、依地酸钙钠，包装为中性硼硅玻璃输液瓶。 1.3.5 主要设备配置及主要技术参数 预计项目开展后，按照每天1-2台手术量计算，每年预计能达到300台手术量，心内科医疗小组年手术量为210台手术，肿瘤科医疗小组年手术量为90台手术。预计1台手术平均透视30min,平均拍片15s。则年总照射时间为151.25h，本项目射线装置主要技术参数见表1-3。 表1-3 DSA主要设备配置及主要技术参数 设备名称 型号 类别 数量 主要技术参数 射线方向 年出束时间（h） 单次照射最长时间(min) 备注 额定电压 额定电流 透视 拍片 DSA GE Optima IGS330 Ⅱ类 1台 125kV 1000mA 由下往上 150 1.25 40 未购 1.3.6 工作人员及工作制度 本项目DSA拟配备8名辐射工作人员，其中6名均为新增辐射工作人员，2名已有辐射防护培训证书。包括2名技师、2名护师、4名医师。其中医师为各自手术轮流提供麻醉；2名技师来自放射科，轮流为心内科和肿瘤科手术控制DSA；2名护师均来自放射科，为手术提供辅助；4名医师其中2名来自心内科，1名来自肿瘤科，1名来自放射科，分为2个医疗小组。本项目辐射工作人员不从事其他辐射工作岗位，不存在兼岗情况。 表1-4 拟配备的辐射工作人员名单 序号 姓名 工作单位 科室 岗位 职业健康检查结论 个人剂量监测情况 辐射防护培训证书编号 医疗小组A 1 吴宗湘 南江县人民医院 放射科 医师 可继续原放射工作 个人剂量正常 CHO23284 2 苗红文 南江县人民医院 肿瘤科 医师 可继续原放射工作 个人剂量正常 / 医疗小组B 3 何梦厅 南江县人民医院 心内科 医师 可继续原放射工作 个人剂量正常 / 4 王春梅 南江县人民医院 心内科 医师 / / / 控制室 5 颜江 南江县人民医院 放射科 技师 可继续原放射工作 个人剂量正常 CHO33354 6 岳涛章 南江县人民医院 放射科 技师 可继续原放射工作 个人剂量正常 / 辅助护师 7 万书琴 南江县人民医院 放射科 护师 可继续原放射工作 个人剂量正常 / 8 林红 南江县人民医院 放射科 护师 / / / 本项目手术室由放射科安排2个医疗小组轮流使用。医院已承诺在开展放射诊疗工作前组织所有新增辐射工作人员及核技术利用项目管理负责人通过国家核技术利用辐射安全与防护培训平台或者微信小程序”HJSLY”报名并参加定期组织的考核（网址：http://fushe.mee.gov.cn），取得合格证后方允许上岗，承诺书见附件6。并在相关工作人员上岗后为每人建立职业健康档案以及个人剂量监测档案。届时若有非以上辐射工作人员的其他科室医生需参与治疗，同样要求其完成培训并为其建立剂量监测档案以及职业健康档案。 1.3.7 产业政策符合性 本项目使用的DSA为核辐射技术应用于医学领域，属高新技术。本项目属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中第十三项“医药”中第5条的“新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备，新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型基因、蛋白和细胞诊断设备”项目，属于国家鼓励类产业，符合现行国家产业政策。 1.4 项目选址、外环境关系、布局合理性及实践正当性分析 1.4.1 项目选址合理性分析 南江县人民医院DSA机房位于四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号住院大楼2层，住院大楼为独栋建筑。住院大楼用地为“L”型用地。DSA机房北侧为控制室和污物间，东侧为楼外，西侧为走廊，楼上暂定为卫生间、实验室，楼下暂定为库房。周围公众停留时间较小，因此将DSA机房设置在2层北侧为合理选择，建设单位也将通过采取相应有效治理和屏蔽措施减小对周围的环境影响。 住院大楼北侧为焚烧炉（待拆除）；东侧为传染病区、第二住院部、门诊大楼；南侧为门诊医技宿舍楼；西侧居民楼、星海酒店、商铺，故将DSA机房设置于住院大楼北侧，可最大限度远离医院较多人口聚集区。通过建筑物屏蔽和距离衰减，能够确保本项目运行期间建筑物内辐射水平维持在当地天然本底范围。同时，DSA机房东侧为楼外、西侧为过道，周围公众停留可能性较小，一旦发生事故，周围公众也能够很快得到疏散。综合来看，将DSA机房设置于此处能够最大限度避开周围公众，尽可能地减少本项目敏感区内公众数量。 本项目机房及配套房间占地范围位于医院院区红线内，不涉及新增占地，项目符合巴中市总体规划。且拟建设的辐射工作场所按照相关规范要求建有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射经屏蔽和防护后对周围环境影响较小。另外，医院也将通过采取严格的管理措施减小对周围的环境影响。因此，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。 1.4.2 外环境关系分析 （1）医院外环境关系 项目选址于四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号，医院北侧为南江县疾病预防控制中心和医院宿舍；东侧为居民区；南侧为大堂坝小区和光雾山大道红星段；西侧为居民楼、粮影巷。本项目地理位置示意图见附图1，南江县人民医院平面布置图及本项目周边环境概况图见附图2。 （2）项目外环境关系 本项目新增1台DSA机房设置于院区的住院大楼。住院大楼北侧为焚烧炉（待拆除）；东侧为传染病区、第二住院部、门诊大楼；南侧为门诊医技楼；西侧居民楼、星海酒店、商铺。本项目DSA机房位于住院大楼北侧，机房北侧为控制室和污物间，东侧为楼外，西侧为走廊，南侧为病人缓冲区和设备间，楼上暂定为卫生间、实验室，楼下暂定为库房。本项目所在2楼平面布置图见附图3，机房楼上3楼平面布置图和楼下1楼平面布置图见附图5和附图6。 1.4.3 布局合理性分析 （1）整个介入治疗室包括DSA机房、控制室1间；污物间1间；病人缓冲区1间；设备间1间；更衣区；污物间1间等房间，机房配套设施相当完善，充分考虑了医生和病人需求。 （2）整个介入治疗室及配套房间位于住院大楼北侧，住院大楼为独立建筑，有利于放射科对于射线装置进行监管及避免周围公众进入。 （3）机房有效使用面积达到40m2以上，对于开展手术而言空间十分宽敞。 （4）本项目的修建不影响消防通道，且不占用消防设施等任何公共安全设施。 （5）从图1-1可知，本项目病人、病人、物流进出路线不交叉。所有医疗废物将在手术结束，病人离开后污物进入污物间暂存后运送至医院污物暂存库，整体实现了医生、病人、医疗废物的路线分流。 图1-1 本项目人流物流示意图 综上所述，本项目各组成部分功能区明确，所在位置既方便就诊、满足科室诊疗需要，也能够降低人员受到意外照射的可能性，所以目前平面布置是合理的。 1.4.4 与周边环境的兼容性分析 根据医院现有废水、废气、固废处理情况和四川省环境保护厅2012年10月26日作出《关于南江县人民医院住院大楼建设项目环境影响报告书的批复》（川环审批【2012】662号）（附件11）： 项目营运期废水处理： 生活污水和医疗废水经污水站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准后，进入西门沟排污渠，最后排入南江河。 介入手术时产生的药棉、纱布、手套、造影剂等医疗废物，采用专门的收集容器集中收集后，通过污物出口运往其医疗废物暂存库，后定期按照医疗废物执行转移联单制度，委托巴中市洁原固体废物处理有限公司处理（合同见附件10）。 本项目产噪设备不多（主要为通风系统），声级较小，噪声影响不大，不会改变区域声环境功能区规划。 因此本项目的建设不会对周边产生新的环境污染，项目与周边环境相容，符合环境保护要求。 1.4.5 实践正当性分析 本项目的建设可以更好地满足患者就诊需求，提高对疾病的诊治能力。核技术应用项目的开展，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，因此，该项目的实践是必要的。 医院在介入治疗过程中，对射线装置的使用将按照国家相关的辐射防护要求采取相应的防护措施，对射线装置的安全管理已建立相应的规章制度。因此，在正确使用和管理射线装置的情况下，可以将该项目辐射产生的影响降至尽可能小。本项目产生的辐射给职业人员、公众及社会带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危险，该核技术应用实践具有正当性。符合辐射防护“实践的正当性”原则。 1.5 原有核技术利用现状 1.5.1 本项目辐射安全许可证情况 目前，南江县人民医院已取得原巴中市环境保护局核发的《辐射安全许可证》（川环辐证【17023】号），许可种类和范围为：使用Ⅲ类射线装置。根据医院现有污染处理措施情况调查，医院有严格的污染控制措施要求以及完善的处理设施。本项目将依托院区已建的污染控制处理措施的处理系统。 1.5.2 本项目现有射线装置情况 南江县人民医院现有6台Ⅲ类射线装置，经现场踏勘以及射线装置年检报告核查，并根据2019年医用诊断X射线机性能及工作场所防护检测，共检测6台射线装置，其中1台射线装置DR，型号为晶睿2600B已报废；新增1台数字化移动式X射线机，型号为普爱PLX7200，未登记在辐射安全许可证上，医院将自行在全国环境影响登记表备案系统进行登记，在本次环评通过后进行辐射安全许可证重新申领。同时，经建设单位证实，医院开展放射性诊断工作截止目前未发生过辐射安全事故。医院现有核技术利用情况见表1-5。 表1-5 南江县人民医院现有核技术利用项目一览表 射线装置 序号 射线装置名称及型号 数量 管电压（kV） 管电流（mA） 类别 工作场所名称 活动种类 环评情况 许可 情况 备注 1 东芝X射线摄影系统（MRAD-D50SRADREX） 1 150 630 Ⅲ 第一住院部二楼DR检查室 使用 已环评 已许可 / 2 通用 全身X射线计算机断层扫描系统（Optima CT660） 1 140 800 Ⅲ 行政楼侧前方CT检查室 使用 已环评 已许可 / 3 东芝 多功能全数字X射线装置（MDX-8000A） 1 150 1000 Ⅲ 第一住院部二楼胃肠室 使用 已环评 已许可 / 4 通用 CT（Hispeed NX/i） 1 140 350 Ⅲ 第一住院部二楼CT检查室 使用 已环评 已许可 / 5 华东 C形臂X射线机（DG3310C） 1 110 5 Ⅲ 手术室 使用 已环评 已许可 / 6 普爱 数字化移动式X射线机（PLX7200） 1 120 4 Ⅲ 手术室 使用 未环评 未许可 / 7 蓝韵 DR（晶睿2600B） 1 125 200 Ⅲ 门诊二楼 使用 已环评 已许可 已报废 1.5.3 医院现有辐射工作人员情况 根据医院提供资料，南江县人民医院现有辐射工作人员23名，其中15名进行辐射防护培训，所有辐射工作人员已完成职业健康体检并进行个人剂量监测，并已要求医院承诺所有新增辐射工作人员须在上岗前参加培训。23名辐射工作人员均配有个人剂量计并进行剂量监测，各辐射工作人员过去连续4个季度的无剂量超标情况，辐射工作人员2019年个人剂量检测结果见表1-6。 表1-6 医院辐射工作人员2019年度个人剂量检测结果 序号 姓名 职业类别 第一季度 Hp（10） （mSv） 第二季度 Hp（10） （mSv） 第三季度 Hp（10）（mSv） 第四季度 Hp（10）（mSv） 2019年度 Hp（10）（mSv） 1 谢仕庭 2A 0.09 0.01 0.11 / 0.21 2 宋俊 2A 0.05 0.28 0.07 0.10 0.50 3 杨勇 2A 0.02 0.18 0.10 0.06 0.36 4 吴宗湘 2A 0.04 0.33 0.11 0.08 0.56 5 苏军 2A 0.08 0.23 / 0.04 0.35 6 杨玉秀 2A 0.01 0.26 0.10 0.06 0.43 7 刘彦伶 2A 0.02 0.20 0.01 0.04 0.27 8 江红 2A 0.02 0.36 0.05 0.01 0.44 9 李春香 2A 0.07 0.23 0.01 0.02 0.33 10 赵欢 2A 0.01 0.29 0.04 0.05 0.39 11 岳涛章 2A 0.06 0.07 0.01 0.06 0.20 12 岳云昊 2A 0.11 0.28 0.06 / 0.45 13 廖健 2A 0.06 0.22 0.01 0.24 0.53 14 颜江 2A 0.12 0.31 0.07 0.01 0.51 15 张馨文 2A 0.01 0.25 0.39 0.02 0.67 16 黄玉姣 2A 0.53 0.22 0.55 0.01 1.31 17 王燨卿 2A 0.09 0.23 0.01 0.13 0.56 18 万书琴 2A 0.13 0.29 0.04 0.04 0.50 19 林红 2A 0.05 / / 0.01 0.06 20 何青 2A 0.14 0.09 0.08 / 0.31 21 方红英 2A 0.21 0.25 0.14 / 0.60 22 苗洪文 2E 0.05 0.27 0.03 0.06 0.41 23 何梦厅 2E 0.09 0.20 0.02 0.01 0.32 本项目拟配备8名辐射工作人员，其中2名已有辐射防护培训证书，剩下6名为新增辐射工作人员，未取得辐射防护培训证书。其中2名已有辐射防护培训证书的已进行辐射工作，且配有个人剂量计并进行剂量监测，过去连续4个季度的无剂量超标情况，根据职业健康体检报告，2名辐射工作人员均可继续原辐射工作。 2019年12月23日生态环境部发布《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，截止2020年4月尚未发布核技术利用辐射安全与防护四川省考核计划。环评要求院方组织新增辐射工作人员通过国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（官方网站：http://fushe.mee.gov.cn）集中学习相关课件与视频课程，待四川省考核计划公布后立即组织所有未持证人员通过微信小程序“HJSLY”报名并参加机考，并严格落实辐射工作人员培训制度。 1.5.4 年度评估报告 依据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条“生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年的评估报告。南江县人民医院每年例行委托有资质单位对所有射线装置进行设备性能检测和场所防护检测，并为登记在册的辐射工作人员更新职业健康体检档案和个人剂量监测报告，已按照要求编制《四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》并上交发证机关。医院今后需增加核技术利用项目（新建、改建、扩建和报废）情况和存在的安全隐患及其整改情况，按照规范格式进一步完善评估报告。 现医院辐射安全管理情况如下： （1）现单位名称、地址，法人代表未发生改变； （2）辐射安全许可证所规定的活动种类和范围未发生改变； （3）放射防护与设施运行、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、辐射应急处理措施均满足相应规定要求。 （4）医院自从事辐射诊疗以来，未发生过辐射安全事故严格按照国家法律法规进行管理，没有发生过辐射安全事故。 1.5.5 本项目场所防护检测 根据医院2019年度例行委托有资质单位进行的场所防护检测报告可知，目前院区辐射场所辐射控制水平符合国家标准的剂量率要求，机器符合仪器相关质控评价标准。 1.6 环境影响评价信息公开 为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权，加强环境影响评价工作的公开、透明，方便公民、法人和其他组织获取环境保护主管部门环境影响评价信息，加大环境影响评价公开力度。依据国家生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）的规定：建设单位在向环境主管部门提交建设项目环境影响评价报告书、表以前，应依法、主动公开建设项目环境影响评价报告书、表的全本信息；各级环保主管部门在受理建设项目环境影响报告表后应将主动公开的环境影响评价政府信息，通过本部门政府网站向社会公开受理情况，征求公众意见。 根据以上要求，建设单位于2020年6月22日，在医院官方网站上公示了《南江县人民医院新增数字减影血管造影机（DSA）项目环境影响报告表》全本信息，以征求公众意见，公示网址为http://sc.njxyy.cn/ 公示期间未收到反映情况或意见。 |

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大操作量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量 （MeV） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机：包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大管电流 （mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Ⅱ | 1 | GE Optima IGS330 | 125 | 1000 | 放射诊断/ 介入治疗 | 住院大楼DSA室 | 本次环评 |
| 2 | 东芝X射线摄影系统 | Ⅲ | 1 | MRAD-D50SRADREX | 150 | 630 | 放射诊断 | 第一住院部二楼DR检查室 | 已许可 |
| 3 | 通用 全身X射线计算机断层扫描系统 | Ⅲ | 1 | Optima CT660 | 140 | 800 | 放射诊疗 | 行政楼侧前方CT检查室 | 已许可 |
| 4 | 东芝 多功能全数字X射线装置 | Ⅲ | 1 | MDX-8000A | 150 | 1000 | 放射诊断 | 第一住院部二楼胃肠室 | 已许可 |
| 5 | 通用 CT | Ⅲ | 1 | Hispeed NX/i | 140 | 350 | 放射诊断 | 第一住院部二楼CT检查室 | 已许可 |
| 6 | 华东 C形臂X射线机 | Ⅲ | 1 | DG3310C | 110 | 5 | 放射诊断 | 手术室 | 已许可 |
| 7 | 普爱 数字化移动式X射线机 | Ⅲ | 1 | PLX7200 | 120 | 4 | 放射诊断 | 手术室 | 未许可 |
| 8 | 蓝韵 X射线摄影系统DR | Ⅲ | 1 | 晶睿2600B | 125 | 200 | 放射诊断 | 门诊二楼 | 已报废 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流 （μA） | 中子强度 （n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存 情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧、 氮氧化物 | 气态 | / | / | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 直接进入大气，常温常态常压的空气中臭氧分解半衰期为20~30分钟，可自动分解为氧气 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量用kg。

2.含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度(Bq/l或Bq/kg或Bq/m3)和活度（Bq）。

表6 评价依据

| 法规文件 | 《中华人民共和国环境保护法》（修订本），2015年1月1日起实施 《中华人民共和国环境影响评价法》（修正本），2018年12月29日起实施 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起实施 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年修订本）2019年3月2日 《建设项目环境保护管理条例》（修订本），国务院令第682号，2017年10月1日起施行 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2019年修正本（根据《生态环境部关于废止、修改部分规章的决定》（部令 第7号）修正，2019年8月22日起施行） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正本）生态环境部1号令，2018年4月28日起公布并实施 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号，2011年5月1日起施行 《射线装置分类》，中华人民共和国环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号，2017年12月5日起施行 《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145号 《四川省辐射污染防治条例》，四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2016年6月1日实施 关于发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告（生态环境部 公告第38号，2019年10月25日印发） 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》（生态环境部公告第39号，2019年10月25日印发） 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部部令第9号，2019年11月1日起施行） |
| --- | --- |

| 技术标准 | 1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 2) 《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； 3) 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； 4) 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； 5) 《职业性外照射放射病诊断标准》（GBZ104-2017）； 6) 《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）； 7) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 8) 《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》 （HJ 10.1-2016）； 9) 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； 10)《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》，2012年3月发布实施； 11)《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲》川环函【2016】1400号。 |
| --- | --- |
| 其他 | 参考资料： 《辐射防护手册》第一、三分册，李德平、潘自强主编； 《辐射防护导论》，方杰主编； 3) 《X射线工作场所臭氧氮氧化物浓度监测》（郝海鹰、刘容、王玉海编著）； 4) 《X射线工作场所空气中臭氧氮氧化物浓度调查》（张大薇编著）。 5) 《放射医学中的辐射防护》（Radiation Protection in Medica Radiography, Mary Alice Statkiewicz Sherer, 6th Edition. Mosby, 032010 6) NCRP第33、第147号报告 |

表7 保护目标与评价标准

评价范围 本项目为使用Ⅱ类射线装置项目，根据《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围”相关规定，确定本项目评价范围为本项目DSA机房拟建址边界外50m区域。其50m区域内，包括DSA所在的住院大楼内医患人员，院区内传染楼、第二住院楼内医患人员，院区外居民楼1、居民楼2、星海酒店、商铺、南江县疾病预防控制中心、医院宿舍周围公众，具体50m范围区域见附图2。

保护目标 本项目DSA机房拟建址周围50m范围内环境保护目标为： 本项目DSA操作及相关的辐射工作人员； 本项目DSA机房紧邻场所内辐射工作人员及周围公众； 本项目场所周围50m内院区内传染楼、第二住院楼内医患人员，院区外居民楼1、居民楼2、星海酒店、商铺、南江县疾病预防控制中心、医院宿舍周围公众。 本项邻近的保护目标与项目的相对空间位置关系见图7-1，50m内保护目标与项目的相对空间位置关系见附图2。 表7-1 本项目环境保护目标情况一览表 名称及保护对象 方位与最近距离 规模 剂量约束值 （mSv/a） 机房内 辐射工作人员 / 3名辐射工作人员 5.0 走廊 院区公众 西侧 最近4.1m 流动人群 0.1 控制室 辐射工作人员 北侧 最近3.2m 1名辐射工作人员 5.0 污物间 院区公众 南侧 最近4.0m 2名周围公众 0.1 设备间 辐射工作人员 南侧 最近5.8m 2名辐射工作人员 5.0 病人缓冲区 辐射工作人员 南侧 最近5.7m 周围公众 0.1 住院大楼 院区公众 / 1栋 流动人群 0.1 传染楼 院区公众 东侧 最近5m 1栋 流动人群 0.1 第二住院楼 院区公众 东南侧 最近12m 1栋 流动人群 0.1 居民楼1 院外公众 西侧 最近20m 1栋 流动人群 0.1 居民楼2 院外公众 西侧 最近35m 1栋 流动人群 0.1 星海酒店 院外公众 西侧 最近27m 1栋 流动人群 0.1 商铺 院外公众 西南侧 最近48m 1栋 流动人群 0.1 南江县疾病预防控制中心 院外公众 北侧 最近43m 1栋 预计100人 0.1 社会保险局 院外公众 西北侧 最近49m 1栋 预计100人 0.1 医院宿舍 院外公众 东北侧 最近36m 1栋 预计150人 0.1 图7-1 本项目周围环境保护目标与项目相对空间位置关系示意图

评价标准 1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 表7-2工作人员职业照射和公众照射剂量限值 剂量限值 职业照射 剂量限 工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值： ①由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv。 公众照射 剂量限值 实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。 2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 5.2 对相关X 射线机房最小有效使用面积和最小单边长度要求见表7-3。 表7-3 不同类型X 射线设备机房的使用面积及单边长度要求 机房类型 机房内最小有效使用面积m2 机房内最小单边长度m 单管头X 射线机 20 3.5 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X 射线设备机房的屏蔽防护应不小于表7-4要求。 表7-4 不同类型X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型 有用线束方向铅当量mm 非有用线束方向铅当量mm 介入X射线设备机房 2 2 5.4 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求（其检测方法及检测条件按7.2和附录B中B.6的要求）： a)具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 b)CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率。 5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。 5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 5.8 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 5.9 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 表7-5 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型 工作人员 患者和受检者 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 辅助防护设施 介入放射学操作 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜 选配：铅橡胶手套 铅悬挂防护屏、铅防护调帘、床侧防护帘、床侧防护屏选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、1阴影屏蔽器具 — 注：“—”表示不需要求。 3）生态环境部《2018年全国辐射环境质量报告》，由于未有巴中市数据，数据中绵阳市与巴中市距离最近，选取绵阳市数据绵阳市绵阳三水厂站 X-γ辐射空气吸收剂量率（65.5~181.8）nGy/h。 4）根据南江县人民医院现行污染处理情况，本项目应执行的环境保护标准如下。 一、环境质量标准 （一）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； （二）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （三）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中执行1类标准。 二、污染物排放（控制）标准 （一）医疗废水、生活污水通过2#生活污水和医疗废水经污水站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准后，进入西门沟排污渠，最后排入南江河。 （二）项目营运期废气大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 （三）医疗废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定的标准。 （四）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关限制标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类声环境功能区排放限值。 三、辐射防护标准 执行《电离辐射防护及辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相关标准。 本项目管理目标： 建设单位综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）评价标准，结合开展诊疗项目后预计收治病人量，从而确定本项目的管理目标，职业人员年有效剂量按上述标准中规定的约束限值的1/4执行：职业人员年有效剂量不超过5mSv；四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量约束值为125mSv。公众年有效剂量约束限值按照上述标准的1/10执行，即不超过0.1mSv。根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号）要求，使用DSA射线装置，应加强医护人员个人剂量的监督检查，对每季度检测数据超过1.25mSv的医院要求进一步调查明确原因，并由当事人在情况调查报告上签字确认。当全年个人剂量超过5mSv时，建设单位需进行超标原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后上报发证机关。建设单位《南江县人民医院数字减影血管造影机项目》辐射管理限值承诺书见附件7。 辐射剂量率控制水平：DSA机房表面外 30cm 处剂量率不超过 2.5μSv/h 辐射剂量控制水平：职业人员年有效剂量不超过5mSv 职业人员四肢（手和足）或皮肤年当量剂量约束值为125mSv 职业人员单季度剂量约束值为1.25mSv 公众年有效剂量不超过0.1mSv

表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 1. 项目地理和场所位置 本项目新增1台DSA工作场所设置于院区的住院大楼。住院大楼北侧为焚烧炉（待拆除）；东侧为传染病区、第二住院部、门诊大楼；南侧为门诊医技宿舍楼；西侧居民楼、星海酒店、商铺。本项目DSA机房位于住院大楼北侧，机房北侧为控制室和污物间，东侧为楼外，西侧为走廊，南侧为病人缓冲区和设备间，楼上暂定为卫生间、实验室，楼下暂定为库房。本项目DSA机房布局平面布置图见附图4，楼上、楼下平面布置图见附图5和附图6。本项目周围环境现状照片见图8-1。 待拆除 第二住院部 住院大楼北侧现状图 住院大楼东侧现状图 住院大楼西侧现状图 住院大楼南侧现状图 DSA机房拟建址北侧 DSA机房拟建址南侧 DSA机房拟建址楼下 DSA机房拟建址楼上 图8-1 本项目所在外科住院部周围环境现状照片 2. 环境现状评价的对象、监测因子和监测点位 评价对象：本项目1台DSA机房建址周围辐射环境。 监测因子：本项目1台DSA机房建址周围天然贯穿辐射剂量率。 监测点位：在住院大楼2楼DSA建址机房内部周围布置监测点位，共计31个监测点位。 布点原则：原则上应在机房四周紧邻的房间内距离屏蔽体表面30m处距离处进行布点，四面墙取距离机头最近的方位。鉴于机房已经分区，在机房拟建址设置8个点。鉴于本项目DSA机房拟建址50m评价范围，故在住院大楼东侧、南侧、北侧距离机房最近处设置监测点，共计23个。 3. 监测方案、质量保证措施 监测方案：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）及《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-1993）在DSA机房周围及机房内布设监测点位，测量DSA机房周围及机房内天然贯穿辐射剂量率。 质量保证措施：委托的检测单位通过剂量认证及获得相关监测资质，监测单位所用监测仪器在检定有限期内，监测人员持证上岗规范操作。 4. 监测结果与环境现状调查结果评价 监测单位：成都中辐环境监测测控技术有限公司 成都中辐环境监测测控技术有限公司是经成都市工商行政管理局注册核准成立具有独立法人地位的民营公司，成立于2008年6月。公司现已进入四川省生态环境监测业务系统，资质编号：172312050418。公司内设综合室、检测室两个部门；共有员工14人，其中本科及以上人员占员工总人数的近80%，专业技术人员占员工总人数的约80%,含注册核安全工程师1名。本项目报告编号为CDZFHJJCCKJSYXGS070-0001 监测仪器：加压电离室巡测仪，型号451P（仪器编号：7469） 测量范围：0.01μSv/h～50mSv/h 能量响应范围：20keV～2MeV 校准有效期：2019年7月2日~2020年7月1日 监测日期：2020年4月9日。 监测工况：天气：晴；温度：19.4~21.3℃；相对湿度：59.2~60.3%；风速：0.0m/s 监测结果：本项目DSA机房拟建址周围环境γ 辐射剂量率监测结果见表8-1，监测点位见图8-2和图8-3（报告见附件5）。 表8-1 DSA机房周围天然贯穿辐射水平 测点号 点位描述 测量结果（μSv/h） 备注 平均值 标准差 1 DSA机房拟建址中部 0.13 0.02 / 2 DSA机房拟建址控制室 0.10 0.01 3 DSA机房拟建址西北侧 0.08 0.02 4 DSA机房拟建址走廊 0.14 0.01 5 DSA机房拟建址西南侧 0.08 0.01 6 DSA机房拟建址东南侧 0.10 0.01 7 DSA机房拟建址楼上 0.11 0.01 8 DSA机房拟建址楼下 0.07 0.01 9 商铺1楼前 0.12 0.01 10 商铺2楼 0.08 0.01 11 商铺3楼 0.08 0.01 12 星海酒店1楼前 0.13 0.02 13 星海酒店2楼 0.10 0.01 14 星海酒店3楼 0.12 0.01 15 居民楼1楼前 0.12 0.01 16 居民楼1二楼 0.13 0.01 17 居民楼1三楼 0.10 0.01 18 居民楼2楼前 0.13 0.01 19 居民楼2二楼 0.12 0.02 20 居民楼2三楼 0.10 0.02 21 社会保险局楼前 0.08 0.02 22 疾控中心楼前 0.07 0.01 23 医院宿舍1楼前 0.10 0.02 24 医院宿舍2楼 0.07 0.03 25 医院宿舍3楼 0.13 0.01 26 传染楼1楼前 0.15 0.01 27 传染楼2楼 0.07 0.01 28 传染楼3楼 0.11 0.01 29 第二住院楼1楼前 0.14 0.01 30 第二住院楼2楼 0.15 0.01 31 第二住院楼3楼 0.14 0.01 *检测结果未扣除宇宙辐响应值。 图8-2 本项目DSA机房周围辐射环境监测点位示意图 图8-3 本项目DSA机房拟建址周围敏感点辐射环境监测点位示意图 生态环境部《2018年全国辐射环境质量报告》中，由于未有巴中市数据，绵阳市距离巴中市最近，绵阳市绵阳三水厂站 X-γ辐射空气吸收剂量率（65.5~181.8）nGy/h。鉴于当量剂量为吸收剂量乘以用以表征给定类型辐射生物效应的辐射权重因子，而对于X、γ、β和电子束的辐射权重因子通常取做1，因此测量值与研究报告中辐射剂量率单位换算比值为1，以此进行单位换算，故表8-1监测结果可知：在当前检测工况下（本底检测），南江县人民医院新增数字减影血管造影机项目拟建址周围环境辐射剂量率在0.07~0.15μSv/h范围内，处于当地天然辐射本底水平范围内。

表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 1. 工程设备 本项目DSA相关场所由DSA机房、操作间、休息间、污物间、设备间、更衣区、病人缓冲区，本项目DSA辐射工作场所布局见附图4。 设备组成：本项目DSA由X线发生装置，包括X线球管及其附件、高压发生器、X线控制器等，和图像检测系统，包括光栅、影像增强管或平板、光学系统、线束支架、检查床、输出系统等部件组成。 2. 工艺分析 2.1 施工期工作流程及产污环节分析 通过现场勘查核实可知，本项目所在的住院大楼为院区已建设完成建筑，DSA机房拟建址原为预留放射机房。本项目施工期主要为主体建筑的表面装修和机器及附属设施安装。主体建筑工程在已获得批复的院区环评中已进行分析，因此本次评价对于施工期仅进行简要分析。施工期环境影响示意图见图9-1。 噪声、微量的臭氧及 氮氧化物、辐射 噪声、废气 噪声、微量的臭氧及氮氧化物、辐射 机房表面装修 DSA安装以及调试 生活污水、施工废水、建筑垃圾 生活污水、施工废水、建筑垃圾 图9-1 本项目DSA施工期环境影响示意图 施工过程以施工机械噪声、装修和设备安装噪声为主。施工期间的主要污染因素有废气、建筑垃圾、噪声和废水，会对周围声环境质量产生一定影响。但因实际原有建筑为已建房间，已经具备防护门窗以及墙体等基础结构，硫酸钡涂料已涂抹，后期施工将只涉及表面装修施工，因此施工期短，施工范围小，通过作业时间控制，加强施工现场的管理等手段，对周围声环境产生的影想较小。且该影响是暂时性的，对周围声环境的影响会随建设期的结束而消除。 本项目DSA射线装置的安装调试阶段会产生X射线，可能造成一定的辐射影响。本项目DSA射线装置运输、安装和调试均由设备厂家专业人员进行操作。在射线装置运输、安装、调试过程中，应加强辐射防护管理。 2.2 营运期工作流程及产污环节分析 2.2.1 DSA工作原理 数字减影血管造影技术（Digital Subtraction Angiography，简称DSA）是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA的成像基本原理为：将受检部位没有注入透明的造影剂和注入透明的造影剂（含有有机化合物，在 X 射线照射下会显影）后的血管造影 X 射线荧光图像，分别经影像增强器增益后，再用高分辨率的电视摄像管扫描，将图像分割成许多的小方格，做成矩阵化，形成由小方格中的像素所组成的视频图像，经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，再经对比度增强和数/模转换成普通的模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织，只留下单纯血管影像的减影图像，通过显示器显示出来。通过DSA处理的图像，可以看到含有造影剂的血液流动顺序以及血管充盈情况，从而了解血管的生理和解剖的变化，并以造影剂排出的路径及快慢推断有无异常通道和血液动力学的改变，因此进行介入手术时更为安全。数字 X 线系统原理图见图9-2。 介入治疗是在医学影像设备的引导下，通过置入体内的各种导管（约1.5-2毫米粗）的体外操作和独特的处理方法，对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点，目前，基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械，介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构（消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等），以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗。 基于医院的专科特性，本项目运行后主要开展项目为心内科和肿瘤科相关介入诊疗工作，主要涉及的病人为门诊和住院病人。以下分别为心内科介入手术和肿瘤科介入手术原理示例： 心内科介入手术的冠状动脉造影和经皮冠状动脉腔内成形术（英文缩写即PTCA），医生在穿刺部位打麻药，将导管从穿刺的位置沿桡动脉送至左、右冠状动脉开口，通过DSA，看到导管在血管中的情况，注入造影剂，使冠状动脉显影，判断冠状动脉狭窄或者闭塞的位置、程度和范围；PCTA手术是指医生经病人股动脉或桡动脉穿刺后，在DSA透视下将带有球囊的引管送入冠状动脉的狭窄病变部位，通过加压使球表充盈进而将狭窄部扩张，达到改善心肌供血，缓解症状的目的。 肿瘤科的动脉灌注化疗（TAI）是指医生利用DSA透射，将导管插入肿瘤血管，向肿瘤内注入化疗药物，同时将肿瘤的血管堵塞。肿瘤介入治疗可用于治疗肺癌、肝癌，也可用于治疗头颈部肿瘤、肾癌、胃癌、乳癌、胰腺癌、食管癌、胆管肿瘤、盆腔恶性肿瘤、四肢软组织或骨恶性肿瘤等。对于外科手术不能切除的肿瘤，可以用此方法达到姑息治疗；也可通过灌注抗癌药物后，使肿瘤缩小再行外科手术切除；还可用于肿瘤切除术后患者进行预防复发的动脉内灌注化疗。 图9-2 数字X线系统原理图 2.2.2 DSA结构 DSA因其整体结构像大写的“C”，因此也称作C型臂X光机。DSA成像系统按功能和结构划分，主要由五部分构成：X线发生系统、影像检测和显示系统、影像处理和系统控制部分、机架系统和导管床、影像存储和传输系统。 （1）X线发射装置主要包括X线球管、高压发生器和X线遮光器。 介入治疗需要连续发射X射线，要求有较高的球管热容量和散射率，因此DSA 必须具有阳极热容量在1MHU以上、具有大小焦点的X线球管。此外，还需具有一 个能产生高千伏、短脉冲和恒定输出的高压发生器、X线遮光器用来限制X线照射 视野，避免患者接受不必要的辐射。 （2）影像检测和显示系统，用于将X线信息影像转换成可见影像。 目前数字成像系统共有两种：影像增强器和平板探测器。影像增强器由附有磷光体的真空玻璃管组成，输入荧光面现将X射线转换为可见光，进而转换为电子，这些电子被加速至第二片磷光面即输出磷光面，它将电子转化为回强度更高的可见光，输出磷光面的可见光影像经摄像机转换为电子图像，再经A/D转换成数字图像；平板探测器分为间接转换平板探测器和直接转换平板探测器。间接转换平板探测器由碘化铯等闪烁体晶体涂层与非晶硅薄膜晶体管TFT构成。间接转换平板探测器的工作过程一般分为两步：闪烁晶体涂层将X射线的能量转换为可见光，其次非晶体硅TFT将可见光转换为电信号。直接转换平板探测器主要由非晶硒TFT构成：入射的X射线是硒层产生电子空穴对，在外加偏压电场作用下，电子和空穴向相反的方向移动形成电流，电流在薄膜晶体管中形成电信号。现代大型DSA设备普遍使用平板探测器，其转换环节少，减少了噪声，使X线光子信号的损失降到了最低限度，大大提高了光电转换效率。不但保证了优质的图像质量，而且降低了射线剂量。 图9-3 平板探测器及影像增强器构造 （3）影像处理和系统控制。 DSA影像被数字化后，则需进行各种算术逻辑运算，并对减影的图像进行各种 后处理。计算机系统是DSA的关键部件，具有快速处理能力，主要对数字影像进行对数变换处理、时间滤波处理和对比度增强处理。 系统控制部分具有多种接口，用于协调X线机、机架、计算机处理器和外设联动等。 （4）机架系统和导管床机架有悬吊式和落地式两种，各有利弊，可根据工作特点和机房情况选择。导管检查床具有手术床和透视诊断床两种功能，多采用高强度、低衰减系统的碳素纤维床面，减少对X线的吸收。 （5）影像存储和传输系统（PACS），采用在线存储和近线存储两种存储方式，充分利用网络技术实现影像资料的共享，方便随时调阅，更加高效的交流和管理DSA影像信息。 2.2.3 诊疗流程 本项目放射介入诊疗流程如下所示： （1）病人候诊、准备、检查：由主管医生写介入诊疗申请单；介入接诊医师检查是否有介入诊疗的适应症，在排除禁忌症后完善术前检查和预约诊疗时间。 （2）向病人告知可能受到的辐射危害：介入主管医生向病人或其家属详细介绍介入诊疗的方法、途径、可能出现的并发症、可预期的效果、术中所用的介入材料及其费用等。对各种需放置支架的病人，由介入主管医生根据精确测量情况提前预定核实的支架。 （3）设置参数，病人进入机房、摆位：根据不同手术及检查方案，设置DSA系统的相关技术参数，以及其他监护仪器的设定；引导病人进入机房并进行摆位。 （4）根据不同的治疗方案，医师及护士密切配合，完成介入手术或检查； （5）治疗完毕关机：手术医师应及时书写手术记录，技师应及时处理图像、刻录光盘或照片，急症病人应尽快将胶片交给病人；对单纯接受介入造影检查的病人，手术医师应在24小时内将诊断报告写出由病人家属取回交病房房病历保管。 本项目DSA工作流程及产污环节如图9-4。 病人候诊、准备检查 向病人告知可能受到的辐射危害 X射线、微量的臭氧及氮氧化物、医疗废物氧化物、医疗 X射线、微量的臭氧及氮氧化物、医疗废物 设置参数，病人进入机房、摆位 医生退出机房， DSA开机拍片 （控制室操作） 医生退出机房， DSA开机拍片 （控制室操作） 医生进入机房，脉冲透视操作下插入导管 （DSA机房操作） 医生进入机房，脉冲透视操作下插入导管 （DSA机房操作） 医生退出机房， 加压输送造影液， DSA图像采集（减影） （控制室操作） 医生退出机房， 加压输送造影液， DSA图像采集（减影） （控制室操作） （拍片） 医生进入机房进行介入手术，近台同室操作，手术过程中 采用脉冲透视 （DSA机房操作） 治疗完毕，关机 （拍片，医生在控制室） （透视，医生在机房内） 图9-4 本项目DSA工作流程及产污环节示意图 其中DSA具体操作流程为：诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达目标部位，进行介入诊断，留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。在手术过程中，操作人员必须在床旁并在X线导视下进行。 DSA在进行曝光时分两种情况： 第一种情况（拍片）：操作人员采取隔室操作的方式（即医师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。 第二种情况（透视）：医生需要进行手术治疗时，为更清楚地了解病人情况时会有连续曝光，并采取连续脉冲透视，此时操作医师位于铅屏风或铅帘后身着铅服、戴铅眼镜等在曝光室内对病人进行直接的手术操作。

污染源项描述 1）辐射污染源分析 由DSA工作原理可知，DSA只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线，故DSA在开机期间，X射线是项目主要污染物。X射线束对病人进行诊断和手术的同时，射线装置产生的漏射线、反射线及散射射线也可能会穿透诊断室的屏蔽墙、观察窗、防护门等对诊断室外的职业人员产生辐射影响。一次血管造影检查需要时间很短，因此血管造影检查的辐射影响较小；而介入手术则需要长时间的透视和大量的摄片，对病人和医务人员有一定的附加辐射剂量。 介入放射学主要辐射危害因素可分为两个类别初级辐射和次级辐射。次级辐射为两项：散射辐射和泄露辐射。初级辐射是从X射线管遮光器出射的，是在与受检者、床和影像接收器作用前的辐射，受检者对初级辐射有很大衰减。典型的入射到受检者体表剂量到mGy数量级，及到达影像接收器的剂量为μGy数量级。同时，根据IAEA在“Radiation protection of medical staff in interventional fluoroscopy”（介入荧光学领域医护医护人员的辐射防护）环节的介绍，入射到病人的射线只有1%~5%会穿出。散射辐射取决于受检者受照范围、初级辐射能量和受照角度。电子作用于靶向个方向发射X射线，泄露辐射是从含有铅屏蔽防护的管套透射出的射线。 图9-5 本项目电离辐射污染源构成 非辐射污染源分析 废气：DSA工作时会使周围空气电离产生极少量臭氧和氮氧化物，臭氧在常温常压下稳定性较差，可自行分解为氧气，DSA运行过程中产生的少量臭氧和氮氧化物，且可通过机房的排风系统排至室外，对周围环境空气影响较小。 废水：DSA装置采用先进的实时成像系统，注入的造影剂不含放射性，无废显影液和定影液产生；工作人员在工作中所产生的生活污水量较小，少量生活污水进入生活污水经达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准后，进入西门沟排污渠，最后排入南江河。 固体废物：本项目涉及的DSA装置采用数字成像，不需要打印胶片。本项目介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，预计介入手术时将产生药棉（约50kg/a）、纱布（约35kg/a）、手套（约25kg/a）等医疗废物共约110kg/a；多余造影剂集中收集至医疗废物暂存间作为医疗废物暂存。医疗废物采用专门的收集容器集中收集后，运往污存间暂存，再转移至医院的医疗废物暂存库，按照医疗废物执行转移联单制度，委托巴中市洁原固体废物处理有限公司定期处置。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾产生量约0.5t/a，由院区统一收集后交由环卫部门统一清运。 噪声：本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

表10 辐射安全与防护

项目安全措施 1. 工作场所布局及分区 控制区监督区分区 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射工作场所的分区原则：应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定位控制区；将未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域定为监督区。根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）要求，“单管头X射线机机房内最小有效使用面积不小于20m2，单边长度不小于3.5m”。 本项目辐射工作场所由本项目DSA相关场所由DSA机房、操作间、休息间、污物间、设备间、更衣区、病人缓冲区组成。该机房详细布局的平面布置图见附图4。 本项目DSA机房边界作为本项目DSA的辐射工作场所控制区边界。开展介入或者血管造影时，DSA球管发射的射线被屏蔽在机房的手术室内，机房属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）定义的控制区；而操作间、污物间、设备间、病人缓冲区有辐射工作人员停留的可能性，均属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）定义的监督区。控制区：在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。监督区：在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记，监督区进出口处应设立表明监督区的标牌。并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。在机房防护门表面上均要求设置有电离辐射警告标志及中文警示说明以及工作状态指示灯。本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。具体控制区和监督区划分表和示意图见表10-1和图10-1。 表 10-1 本项目“两区”划分一览表 工作场所 控制区 监督区 备注 住院大楼2层DSA机房 DSA机房 操作间、污物间、设备间、病人缓冲区 控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时候尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。 监督区范围内应限制无关人员进入。 控制区：在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记，监督区进出口处应设立表明监督区的标牌；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 图10-1 本项目DSA控制区、监督区示意图 工作场所污染防治措施 （一）设备固有安全防护措施 本项目DSA型号为GE Optima IGS330，设备各项安全措施齐全，仪器本身采取了多种安全防护措施： ①采用栅控技术：每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 ②采用光谱过滤技术：在X射线管头或影响增强器的窗口处放置合适过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备提供适应DSA不同应用时可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。 ③采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视，改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 ④采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留了于监视器上显示（即称之为图像冻结），利用此方法可以明显缩短总透视时间，以减少不必要的照射。 ⑤配备有相应的表征剂量的指示装置，当曝光室内出现超剂量照射时会出现报警。 ⑥设备的操作台和床体上有“紧急止动”按钮各一个，在机器故障时可摁下，避免意外照射。 ⑦上述DSA设备自带铅玻璃防护屏，铅胶帘等防护措施，铅当量为0.5mmPb。 ⑧装置装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄露辐射。 有用线束主要为从下往上，即使旋转机头，考虑到DSA安放位置，也不会直接照射门、窗和管线口位置。同时，也要求建设单位定期按照规章制度对于设备进行维护检修。 （二）DSA机房辐射防护屏蔽： 本项目DSA机房设计的屏蔽参数见表1-1。本项目的DSA管电压不超过125kV。根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）附录D1.2可知， 辐射透射因子B： ------------公式1 B——给定材质厚度的屏蔽透射因子； X——材质厚度（mm）； α——材质对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； β——材质对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； γ——材质对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数。 铅当量厚度X： ------------公式2 B——给定材质厚度的屏蔽透射因子； X——铅厚度（mm）； α——铅对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； β——铅对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数； γ——铅对不同管电压X射线衰减的有关的拟合参数。 虽然根据机器特性，在实际使用中不会使用到最大管电压125kV，但保守估计，在折合屏蔽体铅当量时，仍按照125kV下辐射衰减拟合参数进行铅当量折算。在环境影响分析部分，散射线的透射因子将根据实际情况，采用实际工况（80kV）下散射线拟合参数进行计算；泄露射线因和主射线能量一样，故采用实际工况下主射线拟合参数计算其透射因子。 表10-2 铅、混凝土对不同管电压的X射线（主束）辐射衰减拟合参数 管电压125kV 材料 α（mm-1） β（mm-1） γ（mm-1） 铅 2.219 7.923 0.5386 混凝土 0.03502 0.07113 0.6974 管电压80kV 铅 4.040 21.69 0.7187 表10-3 铅、混凝土对不同管电压的X射线（散射）辐射衰减拟合参数 管电压70kV（无80kV数据故使用70kV数据） 铅 5.369 23.49 0.5883 鉴于实心砖往往难以达到标准混凝土密度（2.35g/cm3），故根据普遍使用的混凝土实心砖技术要求1.68~2.10g/cm3，结合市场监督检验所对市面上医院砌墙用的混凝土实心砖的检测报告，针对本项目已建墙体密度按照1.76g/cm3折算。根据《辐射防护手册》（第三分册，李德平、潘自强主编）P62-P64表3.3、表3.4和表3.5不同屏蔽材料在不同管电压的X射线下对应的铅当量数据，采用OriginLab拟合得到125kV管电压下钡水泥厚度对应铅当量的拟合函数，从而可知钡水泥（密度约为3.2g/cm3)在不同电压下对应铅当量。鉴于硫酸钡水泥涂料难以达到标准钡水泥密度（3.2g/cm3），结合中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所对于市面上的一些硫酸钡防护制品的检测报告，针对本项目拟采用硫酸钡水泥按照2.88g/cm3进行折算。结果见表10-4。 表10-4 DSA机房当前设计屏蔽参数一览表 屏蔽方位 设计屏蔽材料及屏蔽厚度 等效屏蔽效果 对散射线的 辐射透射因子 对泄露射线的 辐射透射因子 四周墙体 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 1.70mm铅当量 +2.7mm铅当量 =4.40mm铅当量 3.15×10-12 1.45×10-9 屋顶 120mm混凝土+30mm硫酸钡涂料 1.17铅当量+2.7mm铅当量 =3.87mm铅当量 5.43×10-11 1.23×10-8 地面 120mm混凝土+30mm硫酸钡涂料 1.17铅当量+2.7mm铅当量 =3.87mm铅当量 5.43×10-11 1.23×10-8 机房 所有门窗 4mm铅当量 4mm铅当量 2.70×10-11 7.30×10-9 本次评价采用的《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）表 3 中，给出了不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求。对于介入X射线设备机房（DSA机房），要求有用束和非有用束方向均为2mm铅当量。本项目采用建楼原规划为X射线机房的房间，四周墙体不能满足屏蔽需求，因此在四周墙壁、楼顶和地面增加屏蔽涂料，满足防护最优化原则。 本项目DSA机房的四周墙壁、屋顶和地板、防护门窗防护效果均不低于2mm铅当量，符合上述要求。手术室内开展介入治疗的医务人员拟配备0.5mm铅当量的防护铅衣、防护铅围脖、铅帽、铅眼镜等；本项目选择的机型均自带铅帘（铅防护吊帘和床侧防护帘）；拟为患者同样配备0.5mm铅当量的防护设备。以上屏蔽措施能够有效降低DSA手术室内辐射工作人员的吸收剂量，起到屏蔽防护效果。 （三）对医生及患者的辐射防护措施 在实施诊治之前，应事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响；应注意对陪护者的防护，使其在陪护患者的全程诊治中，所受的辐射剂量做到最小化。 在介入诊疗中，手术医生必须认真做好自身的防护工作。具体要求是： ①进一步提高安全文化素养，全面掌握辐射防护法规与技术知识。 ②结合诊疗项目实际，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施。 ③介入手术中，佩带好个人防护用具。 ④必须开展介入诊疗手术医生的个人剂量监测。 ⑤发现问题及时整改。 同时，医院在实施介入治疗时还须采取以下防护措施： ①时间防护：在满足诊断要求的前提下，在每次使用射线装置进行诊断之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。 ②距离防护：操作人员采取隔室操作方式，控制室与机房之间以墙体隔开，通过观察窗观察病人情况，通过对讲机与病人交流。DSA机房将严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且在机房的人员通道门的醒目位置将张贴固定的电离辐射警告标志并安 装工作状态指示灯箱。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 此外，在介入诊疗中必须做好患者的防护工作： ①选择最优化的检查参数，为保证影像质量可采用高电压、低电流、限制透视检查时间等措施。 ②将 X 线球管尽量远离患者，而将影像增强器尽量靠近患者。 ③作好患者非病灶部位的保护工作。 ④定期维护介入设备，制定和执行介入诊疗中的质量保证计划。环评要求：医院必须制订《射线装置操作规程》，并严格按照该规程操作。在该规程中明确规定：机房内辐射工作人员必须佩戴个人剂量计并使用铅防护用品，在介入诊疗中必须认真做好自身的防护工作，同时介入诊疗中必须做好患者的防护工作。 （四）辐射安全措施 （1）DSA机房所有入口处要求设置“当心电离辐射”的电离辐射警告标志，防护门门口地面也要求画出注醒目的警戒标志并配文字。 （2）届时放射科管理制度要求在走廊等机房外墙悬挂，岗位职责及操作规程等工作制度要求在DSA控制室等合适的墙上张贴。 （3）本项目选择的机型自带紧急制动装置，另DSA机房防护门应设有闭门装置，且工作状态指示灯和机房相通的门能有效联动，控制室和机房应设对讲装置。 （4）根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中相关要求，应为介入放射学操作辐射工作人员、患者和受检者配备个人防护用品，包括铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜；应为辐射工作人员配备辐射防护设施，包括铅悬挂防护屏、铅防护调帘、床侧防护帘、床侧防护屏；应为患者配备辐射防护用品；应建立相关的操作规程、安全使用制度、人员培训制度和放射事故应急制度。环评要求本项目所有防护用品和辅助防护设施的铅当量达到0.5mmPb。本项目辐射工作人员共计8人，其中机房内所有人员需配备防护用品，且2个医疗小组不会同时进行手术，故需为机房内会同时工作的辐射工作人员配置3套防护用品（2名医师、1名护师、另外为1名患者配套防护用品），共计4套防护用品。 （5）南江县人民医院对于院区核技术利用项目应配备必要的辐射监测仪器用以进行场所的自行监测，环评要求为2个医疗小组的两个第一手术位配备个人剂量报警仪，所有辐射工作人员要求配备个人剂量计并定期送检，定期开展职业健康体检，建立个人剂量档案和个人职业健康监护档案； （6）南江县人民医院成立以院领导为代表的第一责任人的安全管理机构。

三废的治理 1. 施工期三废治理 本项目施工期仅涉及整个DSA机房的表面装修和DSA相关电路铺设以及机器安装和调试。 1.1 废气 施工过程中产生的废气，属于无组织排放，主要通过施工管理和采取洒水等措施 来进行控制。 1.2 噪声 施工期噪声包括铺设电路时机器碰撞以及装修产生的噪声，由于施工范围小，施工期较短，施工噪声对周围环境的影响较小。且将禁止夜间施工，尽可能选用噪音较小的施工设备。 1.3 废水 施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水，施工废水沉淀处理后回用，生活污水产量较小，可依托医院已建污水处理设施处理。 1.4 固体废物 施工中固体废物主要为建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，施工垃圾和生活垃圾均由医院统一收集并移交环卫部门清运。 2. 运营期三废治理 2.1. 废水 本项目DSA装置采用先进的实时成像系统，本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水。 处理措施：项目运行后，医患人员产生的生活污水将进入2#污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准后，进入西门沟排污渠，最后排入南江河。 2.2 废气 本项目介入手术室采用空调通风，通风条件良好。通风口位置见附图4，进出风管道拟采取适当的辐射屏蔽补偿措施（3mm铅当量防护）。机房通风措施符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ1302013）规定的“机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风”要求。本项目DSA工作时会使周围空气电离产生极少量臭氧和氮氧化物，臭氧和氮氧化物可通过DSA机房通风系统排至室外。臭氧在常温常压下稳定性较差，可自行分解为氧气，DSA运行过程中产生的少量臭氧和氮氧化物对周围环境空气影响较小。且根据《X射线工作场所臭氧氮氧化物浓度监测》（郝海鹰、刘容、王玉海编著）及《X射线工作场所空气中臭氧氮氧化物浓度调查》（张大薇编著）资料显示，医院射线装置工作场所臭氧浓度范围为0.010~0.137mg/m3、氮氧化物浓度范围为0.01~0.103mg/m3，能满足臭氧室内浓度限值《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）控制MAC(最高容许浓度)为0.30mg/m3要求，也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 2.3 固体废物 本项目运行后不会产生放射性固体废物。本项目涉及的DSA装置采用数字成像，不需打印胶片。由于本项目污物运输只会在所有工作结束后进行，此时DSA处于关闭状态，介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套、造影机等医疗废物进入污物暂存间，除清洁人员外无其他人出入可能，并且采用专用容器集中收集后转移至医疗废物暂存库，按照医疗废物执行转移联单制度，委托巴中市洁原固体废物处理有限公司定期处置。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾在医院进行统一集中收集后由当地环卫部门统一清运。 噪声 本项目运行后噪声源主要为空调噪声和离心风机噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 4. 射线装置报废处理 根据《四川省辐射污染防治条例》：射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。 环评要求：本项目使用的 DSA 在进行报废处理时，将该射线装置的高压射线管进行拆解和去功能化，同时将射线装置的主机电源线绞断，使射线装置不能正常通电，防止二次通电使用，造成误照射。

环保设施及投资 本项目总投资800万元，其中环保投资67.4万元，占总投资约8.43%。其中本项目辐射工作人员包括4名医师、2名护师、2名技师，每名医师各配备3个个人剂量计（包括领部、腰部、腕部），每名护师配备2个个人剂量计（包括领部、腰部），每名技师各配备1个剂量计（胸部），共计需要18个剂量计。机房内同时操作的手术医护人员预计最多3人，因此要求为医护人员配备3套防护设备以保证机房内工作人员均能穿戴防护进行手术，另为患者配备1套防护用品。本项目将为两个医疗小组第一手术位医师各自配备1台个人剂量报警仪，具体环保设施及投资见下表。 表10-4 本项目环保预算一览表 项目 环保措施 投资（万元） DSA机房 辐射屏蔽措施 墙体建设 40.0 铅防护门3扇 8.0 铅玻璃观察窗1扇 3.0 通排风系统 通排风系统 1.0 安全装置 门灯联锁 0.5 对讲装置1套 1.0 电离辐射警告标志和工作状态指示灯3套 1.0 防护用品 患者防护设备1套（铅帽+铅围裙+防护巾+防护裤头+铅眼镜+铅手套+异型围领） 0.5 防护裙+铅帽+铅围领+铅眼镜+铅手套3套 1.5 监测 射线装置工作场所监测费用 3.0 便携式X-γ监测仪1台 0.8 个人剂量报警仪2台 0.3 个人剂量计18个 领部剂量计6个 1.8 腰部剂量计6个 腕部剂量计4个 胸部剂量计2个 其他 辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训 5.0 合计 67.4

表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目所在建筑为已建成的住院大楼，建院时已履行环评并获得批复。本项目施工期阶段环境影响已在住院大楼环评中详细描述，本项目仅进行简要分析。 本项目中，DSA机房建址位于住院大楼2楼。施工期主要为主体建筑表面装修的工程建设、DSA装置安装和电路铺设，可能的污染因素主要为常规环境要素（施工废水、施工废气、施工噪声及施工固体废弃物影响）。DSA安装时不通电源，因此不会对周围环境产生辐射污染，但在调试时将产生一定辐射污染，设备安装完成后，会有少量的废包装材料产生。 1. 施工期对环境产生如下影响： （1）施工期大气环境影响分析 建设阶段的大气污染源主要为装修阶段产生的废气，但影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染已采取以下措施： a) 及时清扫施工场地，并保持施工场地一定的湿度； b) 车辆在运输建筑材料时尽量采取遮盖、密闭措施，以减少沿途抛洒； c) 施工路面保持清洁、湿润，减少地面废气。 （2）施工期废水环境影响分析 施工期间，有一定量含有泥浆的建筑装修废水产生，已采取简单的沉淀处理后回用，项目施工期施工人员为4人。施工人员生活污水产生量为100L/d，污水产生量很少。施工人员产生的少量生活废水已进入建设单位原有的污水处理系统处理后进入城市污水管网，已完成的项目施工期废水对外环境影响较小。 （3）施工期噪声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为电锤﹑电钻等设备产生，声源强度在65～95dB(A)，会造成局部时段边界噪声超标，因此，项目已加强管理，在施工时已严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准规定，将噪声降低到最低水平；禁止夜间施工。目前随着施工期结束，影响已消除。 （4）施工期固体废物影响分析 施工期的固体废物主要是装修垃圾和生活垃圾。其中生活垃圾约4kg/d。建设单位已在施工场地出入口设置临时垃圾桶，生活垃圾经统一收集后由环卫部门统一清运处理，并做好清运工作中的装载工作，防止垃圾在运输途中散落。建筑材料可回收利用部分重新利用后剩余的建筑垃圾集中收集，由建设单位外运至市政部门制定的垃圾堆放场。故项目施工期间产生的固废未对周边环境产生影响。 2. 安装调试期对环境会产生如下影响： 安装调试期对于环境主要影响为X射线辐射、微量的臭氧及氮氧化物以及包装材料等固废。根据援建单位和设备厂家介绍，本项目DSA设备的安装与调试由设备厂家安排的专业人员进行。在设备安装调试阶段，已加强辐射防护管理。在此过程中未发生辐射事故。 由于设备的安装和调试均在手术室内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可以接受的。设备安装完成后，医院方已及时回收包装材料及其它固体废物作为一般固体废物进行处置。 总之，建设项目施工期和安装调试期对环境产生的上述影响均为短期的，建设项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的三废及噪声的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制，建设项目施工期对周围环境影响较小。

运行阶段对环境的影响 1. DSA机房防护条件评估 参考《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），评价结果见表11-1。 表11-1 本项目DSA机房拟建屏蔽设计评价结果表 位置 设计厚度 铅当量 屏蔽要求 评价 四周墙体 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 4.40mm铅当量 介入X射线设备机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量2mm。 满足 屋顶 120mm混凝土+30mm硫酸钡涂料 3.87mm铅当量 满足 地面 120mm混凝土+30mm硫酸钡涂料 3.87mm铅当量 满足 观察窗 4mm铅当量 4mm铅当量 满足 各扇门 4mm铅当量 4mm铅当量 满足 机房有效面积 48.24m2，单边最短长度6.7m 单管头X射线机机房内最小有效使用面积不小于20m2，单边长度不小于3.5m。 满足 由上表可知本项目DSA机房辐射屏蔽措施均能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，同时DSA机房有效面积和单边最短长度也满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，机房屏蔽设计合理。 2. 理论预测环境影响分析 2.1 DSA机房周围剂量率预测 辐射种类和计算方法 据中华人民共和国环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告 2017 年第 66 号《射线装置分类》，数字减影血管造影机（DSA）属于Ⅱ类射线装置。工作时不产生废水和固体废物，不使用显、定影液，其主要环境影响因素为工作时产生的 X 射线，包含主射线、散射线和泄露射线。采用《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）中10.3对于 X 射线机的屏蔽计算方式 10.8 和 10.10 演变可得： 主射线 根据NCRP于1968年出版的第33号报告《能量在10MeV以下医用X射线和γ射线的防护--设备的设计和使用》中3.1章节“荧光检查装置的设计要求”下3.1.1(d)介绍可知：当设备正常使用时，有用线束的整个横截面应该被一个永久安装在设备上的基本保护屏障减弱，如果屏障被去除照射将自动停止。 另根据NCRP于2004年出版的第147号报告《针对医用X射线影像设备的结构防护设计》。4.1.6（p42）指出，因（FDA,2003c）规定在血管造影术中将使用图像增强器,可阻挡主射线。4.1.6.2（p43-44）：事实上，初级辐射的强度会大幅度地被病人、影像接收器和支撑影像接收器的结构减弱。通常，保守起见，会忽略病人起到的显著削弱作用，只考虑成像硬件对于X射线的削弱。Dixon在1994年，Dixon和Simpkin在1998年得出了各硬件设施的等效铅当量。由表4.6可得，影像接收器的等效铅当量为0.85mm。 ------------ 公式1 Hpr：预测点处的主射线剂量率，μGy/h； H0: 血管造影系统在额定工作条件下，距靶点1m处X射线的输出量率（μGy/h）； B: 屏蔽透射因子； r：X射线机至关注点的距离，m。 （2）散射线 ------------公式2 Hsr：屏蔽体外30cm处剂量率,μGy/h； H0:血管造影系统在额定工作条件下，距靶点1m处X射线的输出量率（μGy/h）； μ：利用因子，它表示射线被利用的程度，也就是有用射线束指向有关照射点的工作负荷分数； f：屏蔽墙对初级X射线束的减弱因子； α：相对于400cm2散射面积的受照物对入射X射线的散射比，根据《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）中表10.1进行取值； s：散射面积，cm2，此处取400cm2； d0：源与受照体的距离，此处取d0=1m； ds：受照体与关注点的距离。 （3）泄漏射线 泄漏辐射剂量率按初级辐射束的0.1%计算，利用点源辐射进行计算，各预测点的 泄漏辐射剂量率可用下式进行计算： ------------公式3 Hlr：预测点处的泄漏辐射剂量率，μGy/h； H0: 血管造影系统在额定工作条件下，距靶点1m处X射线的输出量率（μGy/h）； B: 屏蔽透射因子； f：泄漏射线比率，0.1%； r：X射线机至关注点的距离，m。 计算时按照 DSA 机头位置确定距离，根据《放射医学中的辐射防护》（Radiation Protection in Medical Radiography, Mary Alice Statkiewicz Sherer, 6th Edition. Mosby, 032010,p300）对于利用因子一律取1。居留因子根据NCRP147号报告表 4.1 进行取值。 （2）散射线和泄漏射线 根据射线装置的工作原理和实际工作状态可知，DSA用于采集时额定电压125kV，额定电流为1000mA。根据拟选择的DSA型号常见工况数据进行保守预估，预计拍片模式下持续时间很短（单位ms），以(80kV，300mA)模式运行；透视模式下持续时间较长（单位min），以(80kV，30mA)模式运行。采用《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）P236图4.4c，滤过条件为2mmCu，查询对应照射量率（照射量和空气比释动能针对10-1500kV的X射线的换算系数针对空气为8.76mGy/R），结合拍片和透视工况(乘以电流)可得，透视时距靶1m处空气比释动能为141912μGy/h，拍片时距靶1m处空气比释动能为1419120μGy/h。根据公式1、2、3计算DSA机房内和周围关注点在开机时在屏蔽厚度下的各个关注点的主射线、散射线和泄露射线产生的瞬时剂量率，结果见表11-2（a）、（b）、（c），关注点位图见图11-1。 表11-2 不同介入诊疗条件下DSA机房周围剂量率估算结果 (a)DSA周围的主射线剂量率水平预测结果 关注点 预测点 模式 距离 屏蔽材料 减弱 因子 利用因子 瞬时剂量率 (μGy/h) 13 楼上30cm处 （实验室） 透视 3.0m 120mm混凝土板+30mm硫酸钡水泥 1.23×10-8 1 1.94×10-4 拍片 1.94×10-3 (b)DSA周围的散射线剂量率水平预测结果 关注点 预测点 模式 距离 屏蔽材料 减弱 因子 利用因子 瞬时剂量率 (μGy/h) 1 北侧墙外30cm处（控制室） 透视 3.1m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 3.15×10-12 1 1.86×10-12 拍片 1.86×10-11 2 北侧门外30cm处（控制室门） 透视 3.9m 4mmPb 2.70×10-11 1 1.25×10-11 拍片 1.25×10-10 3 北侧窗外30cm处（观察窗） 透视 3.0m 4mmPb 2.70×10-11 1 1.70×10-11 拍片 1.70×10-10 4 北侧门外30cm处（污物门） 透视 3.7m 4mmPb 2.70×10-11 1 1.12×10-11 拍片 1.12×10-10 5 北侧墙外30cm处（污物间） 透视 3.5m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 3.15×10-12 1 1.46×10-12 拍片 1.46×10-11 6 西侧墙外30cm处（走廊） 透视 4.1m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 3.15×10-12 1 1.06×10-12 拍片 1.06×10-11 7 南侧墙外30cm处（病人缓冲区） 透视 5.7m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 3.15×10-12 1 5.50×10-13 拍片 5.50×10-12 8 南侧门外30cm处（缓冲门） 透视 5.8m 4mmPb 2.70×10-11 1 4.56×10-12 拍片 4.56×10-11 9 南侧墙外30cm处（设备间） 透视 5.8m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 3.15×10-12 1 5.32×10-13 拍片 5.32×10-12 10 楼下30cm处 （库房） 透视 4.1m 120mm混凝土板+30mm硫酸钡水泥 5.43×10-11 1 1.83×10-11 拍片 1.83×10-10 11 第一手术位 透视 0.3m 0.5mmPb铅衣+0.5mmPb铅屏 2.84×10-4 1 0.018 0.5mmPb铅屏 5.35×10-3 0.33 12 第二手术位 透视 0.6m 0.5mmPb铅衣+0.5mmPb铅屏 2.84×10-4 1 0.0044 +0.5mmPb铅屏 5.35×10-3 0.084 (c)DSA周围的泄露射线剂量率水平预测结果 关注点 预测点 模式 距离 屏蔽材料 减弱 因子 利用因子 瞬时剂量率 (μGy/h) 1 北侧墙外30cm处（控制室） 透视 3.1m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 1.45×10-9 1 2.14×10-8 拍片 2.14×10-7 2 北侧门外30cm处（控制室门） 透视 3.9m 4mmPb 7.30×10-9 1 8.46×10-8 拍片 8.46×10-7 3 北侧窗外30cm处（观察窗） 透视 3.0m 4mmPb 7.30×10-9 1 1.15×10-7 拍片 1.15×10-6 4 北侧门外30cm处（污物门） 透视 3.7m 4mmPb 7.30×10-9 1 7.57×10-8 拍片 7.57×10-7 5 北侧墙外30cm处（污物间） 透视 3.5m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 1.45×10-9 1 1.68×10-8 拍片 1.68×10-7 6 西侧墙外30cm处（走廊） 透视 4.1m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 1.45×10-9 1 1.22×10-8 拍片 1.22×10-7 7 南侧墙外30cm处（病人缓冲区） 透视 5.7m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 1.45×10-9 1 6.33×10-9 拍片 6.33×10-8 8 南侧门外30cm处（缓冲门） 透视 5.8m 4mmPb 7.30×10-9 1 3.08×10-8 拍片 3.08×10-7 9 南侧墙外30cm处（设备间） 透视 5.8m 200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 1.45×10-9 1 6.12×10-9 拍片 6.12×10-8 10 楼下30cm处 （库房） 透视 3.5m 120mm混凝土板+30mm硫酸钡水泥 1.23×10-8 1 1.04×10-7 拍片 1.04×10-6 11 第一手术位 透视 0.3m 0.5mmPb铅衣+0.5mmPb铅屏 1.37×10-2 1 2.25 0.5mmPb铅屏 1.43×10-3 21.61 12 第二手术位 透视 0.6m 0.5mmPb铅衣+0.5mmPb铅屏 1.37×10-2 1 0.56 +0.5mmPb铅屏 1.43×10-3 5.40 (d)DSA周围的剂量率水平预测结果 关注点 预测点 模式 瞬时剂量率 (μGy/h) 1 北侧墙外30cm处（控制室） 透视 2.14×10-8 拍片 2.14×10-7 2 北侧门外30cm处（控制室门） 透视 8.46×10-8 拍片 8.46×10-7 3 北侧窗外30cm处（观察窗） 透视 1.15×10-7 拍片 1.15×10-6 4 北侧门外30cm处（污物门） 透视 7.57×10-8 拍片 7.57×10-7 5 北侧墙外30cm处（污物间） 透视 1.68×10-8 拍片 1.68×10-7 6 西侧墙外30cm处（走廊） 透视 1.22×10-8 拍片 1.22×10-7 7 南侧墙外30cm处（病人缓冲区） 透视 6.33×10-9 拍片 6.33×10-8 8 南侧门外30cm处（缓冲门） 透视 3.08×10-8 拍片 3.08×10-7 9 南侧墙外30cm处（设备间） 透视 6..12×10-9 拍片 6.12×10-8 10 楼上30cm处 （实验室） 透视 1.94×10-4 拍片 1.94×10-3 11 楼下30cm处 （库房） 透视 1.04×10-7 拍片 1.04×10-6 12 第一手术位 透视（铅衣内） 2.27 透视（铅衣外） 21.94 13 第二手术位 透视（铅衣内） 0.56 透视（铅衣外） 5.48 图11-1 本项目DSA机房关注点位图 根据表11-2(d)可知，DSA机房四周墙体、铅防护门、观察窗、楼上和楼下屏蔽条件均能满足辐射屏蔽的要求，即透视和拍片时在设计的防护条件下，屏蔽体外表面0.3m外的瞬时剂量率均小于2.5μSv/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中5.4的要求。同时，第一手术位处空气比释动能满足《医用X射线诊断放射防护要求》 (GBZ130-2013) 中4.7对于X射线设备防护性能检测要求：X射线设备在确保铅屏风和床侧挂帘等防护设施正常使用的情况下,对于透视防护区（介入）工作人员位置空气比释动能率，应≤400μGy/h。 2.2 辐射工作人员及周围公众年有效剂量预测 2.2.1 辐射工作人员及周围公众剂量理论计算 人员所受年有效剂量估算 按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）2000年报告附录A公式计算机房周围各关注点辐射工作人员和公众受到的X射线产生的外照射人均年有效剂量： ------------公式4 HEr：X射线外照射人均年剂量,mSv/a； Dr:关注点处空气吸收剂量率μGy/h； T：居留因子，见表11-2； t: 年照射时间，h； K：有效剂量与吸收剂量转换系数。本项目根据《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）表A.9进行取值，K=1.72。 医生腕部皮肤受照剂量计算模式参考《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T 244-2017），用下式进行估算： ------------公式5 DS ：皮肤吸收剂量（mGy）； k：X-γ辐射场的空气比释动能率（μGy∙h-1）； CKS：空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数（Gy/Gy），根据《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）表A.4进行取值，CKS=1.134Gy/Gy； 根据《中华放射医学与防护杂志》（2019 年 4 月第 39 卷第 4 期)刊登的《五种介入程序中职业人员手部受照剂量水平的评估》（赵红枫、岳保荣、薛娴，中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所，辐射防护与核应急中国疾病预防控制中心重点实验室，北京 100088），该论文调查了北京4家二甲以上的医院进行5种介入程序的治疗，职业人员术中左右手各佩戴1枚热释光指环剂量计（TLD，LiF：Mg，Ti），进行手部剂量当量Hp（0.07）监测，同时分别记录患者的透视电压、透视电流、透视时间、摄影数，总累积剂量、剂量面积乘积等影响因素信息，对影响因素进行分析。该研究共监测5种介入程序(心脏起搏器植入术(PM)、射频消融(RFA)、冠状动脉血管造影术(CA)、支架植入术(PTCA+ PCI)、脑动脉瘤介入术( ITCA))，共计119例手术。手部剂量测量设备：TLD-100型 LiF(Mg, Ti)片状热释光剂量元件(美国 Harsha公司生产)，线性范围0. 01 mSv~ 10 Sv，探测下限为0. 01 mSv，能量响应(对应20 keV~3 MeV的光子) <20%,均匀性< 5%；TLR-6型热释光剂量测读仪(美国 Eberline 公司)；HW-V 型热释光退火炉(中国辐射防护研究院)。由表11-3可知，该研究涉及DSA机型中有与本项目同一型号的设备，监测结果见表11-4和表11-5。 表11-3 该研究涉及的介入设备型号 表11-4 该研究监测到的介入职业人员单次手术手部剂量结果(μSv) 表11-5 该研究监测到的职业人员手部年当量剂量计算结果(mSv) 考虑到本项目医院心血管内科手术主要以冠状动脉血管造影术(CA)和支架植入术(PTCA+ PCI)为主，心脏起搏器植入术(PM)较少，如果按照CA:PTCA:PM=30:11:1的手术量进行估算，结合表11-5左手最大值，计算得本项目心内科第一手术位医生腕部所受剂量最大值为85.20mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1条的规定，对任何工作人员，四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv，也满足本项目对于放射工作人员四肢（手和足）或皮肤当量剂量通常管理限值，即不超过125mSv/a的要求。 根据公式4可得辐射工作人员及周围公众年有效剂量预测结果见表11-6。 表11-6 本项目DSA机房辐射工作人员及周围公众年有效剂量一览表 序号 位置 空气吸收剂量率(μGy/h) 居留因子 年照射时间 保护目标 人员年 有效剂量(mSv/a) 1 北侧墙外30cm处（控制室） 透视 2.14×10-8 1 机房周围和控制室内保护目标年照射时间按照300台手术计： 即透视150h，拍片1.25h。 第一手术位和第二手术位因由小组之分，故按照手术量区分，心内科105h，肿瘤科45h。手术位辐射工作人员年有效剂量按心内科人员计算 辐射工作人员 5.99×10-9 拍片 2.14×10-7 2 北侧门外30cm处（控制室门） 透视 8.46×10-8 1/8 辐射工作人员 2.96×10-9 拍片 8.46×10-7 3 北侧窗外30cm处（观察窗） 透视 1.15×10-7 1 辐射工作人员 3.22×10-8 拍片 1.15×10-6 4 北侧门外30cm处（污物门） 透视 7.57×10-8 1/8 辐射工作人员 2.64×10-9 拍片 7.57×10-7 5 北侧墙外30cm处（污物间） 透视 1.68×10-8 1/4 辐射工作人员 1.17×10-9 拍片 1.68×10-7 6 西侧墙外30cm处（走廊） 透视 1.22×10-8 1/4 周围公众 8.55×10-10 拍片 1.22×10-7 7 南侧墙外30cm处（病人缓冲区） 透视 6.33×10-9 1/4 辐射工作人员 4.43×10-10 拍片 6.33×10-8 8 南侧门外30cm处（缓冲门） 透视 3.08×10-8 1/8 辐射工作人员 1.08×10-9 拍片 3.08×10-7 9 南侧墙外30cm处（设备间） 透视 6..12×10-9 1/8 周围公众 2.14×10-10 拍片 6.12×10-8 10 楼上30cm处 （实验室） 透视 1.94×10-4 1 周围公众 5.42×10-5 拍片 1.94×10-3 11 楼下30cm处 （库房） 透视 1.04×10-7 1/4 周围公众 7.26×10-9 拍片 1.04×10-6 12 第一手术位 透视 （铅衣内） 2.27 1 辐射工作人员 0.53 透视 （铅衣外） 21.94 13 第二手术位 透视 （铅衣内） 0.56 1 辐射工作人员 0.13 透视 （铅衣外） 5.48 *介入放射工作人员有效剂量：E外=0.79HW+0.051HN（HW：铅围裙内腰部剂量；HN：铅围裙外颈部剂量） 由表11-6可以看出，本项目DSA辐射工作人员的年有效剂量最大为0.53.mSv，周围公众的年有效剂量最大为5.42×10-5mSv。 2.3 本项目敏感点其他保护目标年有效剂量估算 本项目所在的住院大楼50m范围内除住院大楼外，其50m区域内，包括DSA所在的住院大楼内医患人员，院区内传染楼、第二住院楼内医患人员，院区外居民楼1、居民楼2、星海酒店、商铺、南江县疾病预防控制中心、社会保险局、医院宿舍周围公众，考虑到住院病人及周围民众居留时间长，故对其年有效剂量进行补充预估。居民楼1、2、社会保险局、疾病控制中心、医院宿舍以住院大楼以北侧墙外30cm处控制室为剂量率参考点（关注点1），星海酒店、商铺、第二住院楼、传染楼以西侧墙外30cm处楼外走道为剂量率参考点（关注点6）根据距离衰减可计算出该敏感点年有效剂量，见表11-7。 表11-7 本项目DSA周围50m范围内敏感点年有效剂量一览表 序号 敏感点名称 保护对象 评价目标方位及距离 居留因子 受照时间 参考点辐射剂量率（μGy/h） 年有效受照剂量（mSv/a） 1 居民楼1 周围公众 西侧 最近20m 1 150h 透视 5.35×10-11 1.50×10-11 1.25h 拍片 5.35×10-10 2 居民楼2 周围公众 西侧 最近35m 1 150h 透视 1.75×10-11 4.52×10-12 1.25h 拍片 1.75×10-10 3 南江县疾病预防控制中心 周围公众 北侧 最近43m 1 150h 透视 1.16×10-11 3.24×10-12 1.25h 拍片 1.16×10-10 4 社会保险局 周围公众 西北侧 最近49m 1 150h 透视 8.91×10-12 2.49×10-12 1.25h 拍片 8.91×10-11 5 医院宿舍 周围公众 东北侧 最近36m 1 150h 透视 1.65×10-11 4.61×10-12 1.25h 拍片 1.65×10-10 6 星海酒店 周围公众 西侧 最近27m 1 150h 透视 1.67×10-11 4.67×10-12 1.25h 拍片 1.67×10-10 7 商铺 周围公众 西南侧 最近48m 1 150h 透视 5.30×10-12 1.48×10-12 1.25h 拍片 5.30×10-11 8 第二住院楼 周围公众 东北侧 最近12m 1 150h 透视 8.47×10-11 2.37×10-11 1.25h 拍片 8.47×10-10 9 传染楼 周围公众 北侧 最近5m 1 150h 透视 4.88×10-10 1.36×10-10 1.25h 拍片 4.88×10-9 由表11-7结果可知，DSA机房周围50m内敏感点保护目标年有效剂量均远小于0.1mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对公众人员受照剂量限值的要求，并满足本项目管理目标值：公众年有效剂量不超过0.1mSv。 3. 类比预测环境影响分析 类比可行性分析 本次类比选用的是重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目竣工环境保护验收监测报告数据，类比可行性见表11-5。本项目工作场所布局图和类比工作场所布局图见图11-4。数据来源于重庆医科大学附属第二医院江南医院官网重医附二院江南医院放射诊疗建设项目竣工验收报告的公示。 本项目所在的南江县人民医院医院占地面积32000平方米，建筑面积19984平方米，是国家三级乙等综合医院。重庆医科大学附属第二医是国家三级甲等医院。 项目选址于四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号住院大楼，住院大楼北侧为焚烧炉（待拆除）；东侧为传染病区、第二住院部、门诊大楼；南侧为门诊医技宿舍楼；西侧居民楼、星海酒店、商铺。重庆医科大学附属第二医院江南医院DSA机房位于感染与肝病中心1F，感染与肝病中心位于医院西南部，其东北侧为医疗综合楼，东侧为院内绿化，南侧和西侧为市政道路。本项目DSA机房位于住院大楼北侧，机房北侧为控制室和污物间，东侧为楼外，西侧为走廊，南侧为病人缓冲区和设备间，楼上为卫生间、实验室，楼下为库房。重庆医科大学附属第二医院江南医院感染与肝病中心1F心血管介入室DSA机房外东侧为土坯，南侧为控制室，西侧为过道，北侧为卫生间和设备间，楼上为医护门厅，地面为实土。两个机房所处位置周围平面布局相似。 表11-8 DSA射线装置类比可行性分析 类比内容 本项目DSA 类比DSA 类比可行性 型号/ 最大管电压/管电流 GE Optima IGS330 125kV/1000mA INFX-9000C 125kV/1000mA 管电压、管电流一致 运行工况 透视：80kv；30mA 拍片：80kV；300mA 监测工况 透视：70kV；101mA 拍片：80kV；105mA 类比项目工况相近 机房面积 48.24m2 44.89m2 本机房面积更大 机房最小单边长 6.7m 5.86m 类比项目机房单边长更小 防护设施 防护门 4mmPb 3mmPb 防护能力相近 观察窗 4mmPb 3mmPb 防护能力相近 四周墙体及屋顶和地面 墙体:200mm实心页岩砖+30mm硫酸钡涂料 4.40mmPb 墙体: 24cm实心页岩砖 2.46mmPb 本项目机房 防护能力更好 屋顶：120mm混凝土+30mm铅板 3.87mmPb 屋顶： 22cm砼 3.13mmPb 地面：120mm混凝土+30mm铅板 3.87mmPb 地面：实土层 / 类比DSA机房布局 图11-2 本项目及类比 DSA 机房布局图 类比DSA机房布局 由表11-5和图11-2可知，本项目机房和类比机房大小和防护相似，平面布局相似。本项目与类比项目机器相比，本项目屏蔽体铅当量更大。因此采用类比监测数据反映本项目的影响是可行的。 2018年7月9日，重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司派出监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对重庆医科大学附属第二医院江南医院DSA进行了辐射环境监测。监测仪器信息见图11-3。本项目采用的建设项目竣工环境保护验收监测表部分内容见附件8，监测结果见表11-9。 图11-3 X 射线辐射监测仪器参数与检定情况 表11-9 类比DSA机房周围X-γ辐射剂量率检测结果 测量点号 测量点位置 检测条件 对应本项目点位 检测结果 （μSv/h） 1 医生操作位 透视：70kV；101mA 拍片：80kV；105mA 南侧墙外30cm处（病人缓冲区） ＜0.050 2 控制室防护门表面30cm处 南侧门外30cm处（缓冲门） ＜0.050 3 机房南墙外表面30cm处 南侧墙外30cm处（设备间） ＜0.050 4 机房西墙外表面30cm处 西侧墙外30cm处（走廊） ＜0.050 5 准备间防护门表面30cm处 北侧门外30cm处（污物门） ＜0.050 6 机房北墙外表面30cm处 北侧墙外30cm处（控制室） 0.17 7 机房楼上距地面100cm处 楼上30cm处 （实验室） 0.16 8 机房楼上距地面100cm处 楼下30cm处 （库房） 0.17 9 第一术者位头部 第一术者位 19.5 第一术者位腹部部 35.7 10 第二术者位头部（无铅屏） 第二术者位 318 第二术者位腹部（无铅屏） 277 注：检测结果未扣除宇宙射线响应值； 本次检测使用仪器AT1123最低检出限为0.050μSv/h；。 根据表11-9类比监测结果，类比机房在现有监测条件下，DSA机房外各监测点射线装置曝光室X-γ辐射剂量率小于0.05μSv/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房屏蔽体外周围剂量当量率不大于2.5μSv/h的要求。说明屏蔽厚度能够满足防护要求。因此一定程度上可预测本项目屏蔽体外表面剂量率同样满足标准。 同时可根据公式5对本项目部分保护目标年有效剂量进行估算，结果见表11-10。 表11-10本项目DSA所致年有效剂量估算 序号 位置 参考剂量率(μSv/h) 年照射时间 保护目标 人员年 有效剂量(mSv/a) 1 南侧墙外30cm处（病人缓冲区） 0.05 机房周围和控制室内保护目标年照射时间按照300台手术计： 即总拍片时间1.25h，透视时间300h。 第一手术位和第二手术位因由小组之分，故按照手术量区分，心内科105h，肿瘤科45h。 周围公众 3.17×10-3 2 南侧门外30cm处（缓冲门） 0.05 周围公众 1.58×10-3 3 南侧墙外30cm处（设备间） 0.05 周围公众 3.17×10-3 4 西侧墙外30cm处（走廊） 0.05 周围公众 3.17×10-3 5 北侧门外30cm处（污物门） 0.05 周围公众 1.58×10-3 6 北侧墙外30cm处（控制室） 0.05 辐射工作人员 1.27×10-2 7 楼上30cm处 （实验室） 0.05 周围公众 1.27×10-2 8 楼下30cm处 （库房） 0.05 周围公众 3.17×10-3 9 第一术者位头部 19.5 辐射工作人员 1.81 第一术者位腹部 35.7 10 第二术者位头部 318 辐射工作人员 1.39 第二术者位腹部 277 注：介入放射工作人员有效剂量：E外=0.79HW+0.051HN（HW：铅围裙内腰部剂量；HN：铅围裙外颈部剂量）类比项目采用此公式将头部数值作为铅围裙外颈部剂量，腹部数值作为部数值作为铅围裙内腰部剂量计算辐射工作人员有效剂量。 由表11-10采用类比机房监测数据计算结果可知，本项目DSA常用工况下，辐射工作人员年附加有效剂量最大为1.81mSv，机房周围公众的年附加有效剂量最大为1.27×10-2mSv，均低于本次评价的管理限值。 综上所述：以理论计算预测，DSA机房周围30cm处小于2.5μSv/h，本项目DSA辐射工作人员的年有效剂量最大为0.53mSv，周围公众的年有效剂量最大为5.42×10-5mSv。以类比监测数据预测，类比机房在现有监测条件下，DSA机房外各监测点射线装置曝光室X-γ辐射剂量率低于0.05μSv/h，辐射工作人员的年有效剂量最大为1.81mSv，周围公众的年有效剂量最大为1.27×10-2mSv。因此综合来看，本项目运行后，DSA操作及相关的辐射工作人员能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员受照剂量限值的要求，并满足本项目管理目标值：职业人员有效剂量不超过5mSv。本项目新增数字减影血管造影机机房，在加强机房屏蔽防护后，其屏蔽防护能力能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》 （GBZ130-2013） 对于 DSA 介入机房“不低于 2mm 铅当量”的屏蔽要求，开机时对于周围公众的辐射影响也能够满足标准中“机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值不大于 0.1mSv”的要求。 4. 臭氧环境影响分析 DSA机房的空调每小时换气次数4次/小时，产生的O3通过空调排风系统排至大气环境中。本项目产生的臭氧排入大气环境后，经自然分解和稀释，其排放后最大落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 5. 水环境影响分析 项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水。病区污水、生活污水经沼气池预处理后通过二氧化氯发生器消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，直接排入市政污水管网，进入2#污水处理站，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准后，进入西门沟排污渠，最后排入南江河。 6. 固体废物环境影响分析 ①本项目不会产生放射性固废，对周围环境无影响。 ②本项目预计将产生药棉（约50kg/a）、纱布（约35kg/a）、手套（约25kg/a）等医疗废物共约110kg/a，造影剂300瓶/a。采用专门的收集容器集中收集后，转移至位医疗废物暂存库暂存（库存能力2000kg），按照普通医疗废物执行转移联单制度，定期委托当地有资质单位进行处置，对环境的影响符合国家标准的要求。 7. 声环境影响分析 本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求。

环境影响风险分析 1. 环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害和有害因素，以及项目在建设、运营期间可能发生的事故（一般不包括自然灾害与人为破坏），引起有毒、有害（本项目为电离辐射）物质泄漏，所造成的环境影响程度和人身安全损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故发生率、损失和环境影响达到可以接受的水平。 2. 风险识别 本项目DSA为Ⅱ类射线装置，在DSA操作过程中，如果不被安全管理或可靠保护，可能对接触的人员造成放射性损伤和环境污染。 主要事故风险： DSA正常工作时，人员误留、误入机房，导致发生误照射； DSA控制系统失灵，发生误照射； 医用射线装置检修维护等过程中，检修维护人员误操作，造成有关人员误照射。 3.源项分析及事故等级分析 本项目医用射线装置主要的环境风险因子为DSA工作时产生的X射线。按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》国务院令第709号修订）第四十条对于事故的分级原则，将本项目可能存在的事故的风险因子、潜在危害及可能发生的事故等级列于表11-11中。 表11-11 项目的环境风险因子、潜在危害及事故等级 环境风险因子 潜在危害 事故等级 X射线 射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射 一般辐射事故 本项目根据《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）表1的骨髓型急性重度放射病的受照剂量范围参考值4.0~6.0Gy界定是否会产生急性重度放射病，另根据《实用辐射安全手册》（第二版）（丛慧玲，北京：原子能出版社）表2-8 急性效应与剂量关系中以4Gy作为重度放射病的阈值，以及表后“对低LET辐射，皮肤损伤的阈值量3-5Gy，低于此剂量不会发生皮肤损伤”的相关描述，从而以是否达到3.5Gy界定是否会发生较大辐射事故。 风险事故情形设定 事故风险类型 4.1 DSA正常工作时，人员未穿戴防护用品停留于机房内 事故假设： 在介入手术操作过程中，有未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品的人员误留机房。 剂量估算： 鉴于本项目DSA工况，由于主射线方向朝上，工作人员位于手术室内，工作人员收到散射射线和泄漏射线辐射影响，按照误留人员位于术者位进行剂量预估。照射时间按照一场手术的透视时间30min进行估算。因此可得，透视累积剂量约为27.98mSv。 事故后果： 在上述事故情景假设条件下，受照人员所受剂量已超过年有效剂量约束值，，但未达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中B1.1.1.1对于职业人员任何一年中的有效剂量的限值（50mSv），属于一般辐射事故。 4.2 DSA控制系统失灵，发生误照射； 事故假设： 若DSA控制系统失灵持续拍片，而此时机房内人员未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品。 剂量估算： 在上述条件下，若以拍片时，离靶1m处剂量率约为331128μGy/h进行估算，预计球管最多能连续曝光1min，受到误照射剂量最大约为5.52mGy。 事故后果： 在上述事故情景假设条件下，受误照人员年有效剂量已超过本项目年有效剂量的管理目标，但未达到《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中B1.1.1.1对于职业人员任何一年中的有效剂量的限值（50mSv）。 4.3 维修射线装置时，人员受意外照射。 事故假设： 设备维护人员在维护DSA射线管或测量探测器时，射线管正处于出束状态； DSA上的指示灯和声音装置均失效。此时维护人员位于X射线主射束方向，距靶1m的地方，停留时间1min，无任何屏蔽措施。 剂量估算： 以入射体表剂量率100mGy/min估算，计算得出维护人员受照剂量为100mGy。 事故后果： 在上述事故情景假设条件下，受误照人员年剂量已超过约束值，但未达到引发急性重度放射病的剂量参考值，属于一般辐射事故。 5. 事故处理方法及预防措施： 事故处理方法 针对以上可能发生的事故风险，该医院已根据发生辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围制定了辐射事故应急方案。 与此同时，医院应加强辐射安全管理，在项目运行时严格遵循已制定的相关操作规程和辐射安全管理制度，并在实际工作中不断对其完善；医院应定期对DSA进行检查、维护，发现问题及时维修，并应定期监测DSA工作场所周围的环境辐射剂量率等，确保辐射工作安全有效运转。 根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理与报告制度的通知》（环发<2006>145号）规定，发生辐射事故时，医院应立即启动医院内部的事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内向南江县生态环境局和南江县公安局报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的，同时向南江县卫生健康局报告。事故发生后医院应积极配合生态环境部门、公安部门及卫生健康部门调查事故原因，并做好后续工作。 具体应急处理措施要求： 严格遵守射线装置的操作规程，一旦发生按钮不能复位或其他情况导致射线装置一直出射线或者其他紧急情况危急受检者或者辐射工作人员安全时： 1.在场辐射工作人员立即按下急停开关或切断主控电源，疏散人员，及时上报辐射安全与环境保护委员会。 2.建设单位启动应急预案，辐射安全与防护管理委员会成员到场控制现场，按照规定设置隔离区域。 3.辐射安全与防护管理委员会组长或副组长在掌握现场事故情况后，及时报告巴中市南江县生态环境局、巴中市南江县卫生健康局以及巴中市公安局南江县分局，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》。 4.协助生态环境、卫生健康部门调查事故原因。 5.协助专业人员对受照人员进行受照剂量估算，并协助进行身体检查和医学观察。 6.在与各主管部门达成信息一致后，及时向公众发布消息，准确引用国家标准及法律法规内容消除公众疑虑。 7.事故处理后保存好受照人员体检资料，做好跟踪观察。 8.射线装置经专业工程师维修，由相关部门验收合格后方可使用。 9.总结经验教训，定期进行安全演练，并邀请专家对职业工作人员和管理层进行相关培训，防止类似事故的再次发生。 预防措施 医院严格执行《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，拟采取的事故防范措施主要包括辐射安全管理和设备固有安全设施两方面。 辐射安全管理措施 ①医院已成立辐射安全与放射防护管理委员会，负责全院辐射防护监督与检查工作。环评要求医院完善各种辐射安全防护制度、防护工作计划、辐射事故应急预案并定期组织演练；全面贯彻落实放射防护法律法规、行政规章和卫生行业标准，确保临床放射诊疗质量和医疗安全，推进放射诊疗工作的科学化、规范化、标准化、制度化、流程化管理；完善辐射安全和放射防护相关职责、制度、流程、操作技术规范及相关 质量控制方案；检查各种制度、防护措施的贯彻落实情况；组织实施辐射工作人员在培训平台集中学习关于辐射安全与防护相关的法律法规及防护知识的培训工作；定期组织对辐射工作场所、辐射设备的防护效果检测，检查辐射工作人员是否按照有关规定佩戴个人剂量计并定期进行个人剂量检测结果存档，组织本院辐射工作人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的健康体检，并分别建立辐射工作人员个人剂量检测、职业健康管理、培训管理档案。 ②环评要求医院完善辐射事故预防措施及应急处理预案，包括了应急机构的设置与职责及联系电话、应急响应程序、紧急响应措施、条件保障等。 ③环评要求医院完善辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、设备使用登记制度、操作规程等。本项目的安全管理科室为放射科。 环评要求建设方严格执行以下风险预防措施： ①定期认真地对本单位射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或者检查，制定各项管理制度并严格按要求执行，对发现的安全隐患立即进行整改，避免事故的发生。 ②建设单位已制定辐射工作设备操作规程。凡涉及对射线装置进行操作，必须按操作规程执行，并做好个人的防护，并应将操作规程张贴在操作人员可看到的显眼位置。 ③定期对使用射线装置的安全装置进行维护、保养，对可能引起操作失灵的关键零配件定期更换，并建立射线装置维护、维修台账； ④建设单位所有辐射工作人员需参加环保部门组织的辐射安全与防护培训，均需持证上岗； ⑤项目所涉及的射线装置纳入应急适用范围，增加医院内部应急领导小组成员电话。 （2）设备固有安全设施本项目 DSA 自身采取了多重安全措施，以防止辐射事故的发生， 如 DSA 采取的栅控技术、光谱过滤技术、“紧急制动”按钮、工作状 态指示灯箱与机房门联锁等。以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目的正常运营，也保障了工作人员、公众的健康与安全。 7. 其他风险的防范 外购的造影剂均应单独密闭保存，存放于不锈钢药品柜以避免药品受到污染或药品污染周围环境；未使用完和过期的造影剂均作为危废处理；在进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车进行运送，便于清除手术污染以预防院感。

表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，使用II类射线装置的单位应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 南江县人民医院新院区已根据核技术应用现状，按《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（生态环境部令第7号公布，2019年8月22日起施行）的要求成立了辐射安全管理领导小组负责相关辐射安全监督管理工作，领导小组职责明确，能有效确保辐射工作人员、社会公众的健康与安全。该领导小组的组成涵盖了现有核技术应用所涉及的相关部门和科室，在框架上基本符合要求。 组长：张军 院长； 副组长：李勇 副院长； 组员：周庆勇 医务科长、何艾容 预防保健科科长、何楷书 设备科科长、徐丹 护理部主任、吴宗湘 放射科主任、颜江 放射科技师、万书琴 放射科副主任护师。 医院也已承诺将组织所有管理人员和本项目辐射工作人员在培训平台集中学习关于辐射安全与防护相关的法律法规及防护知识的培训工作，持证后方允许上岗，承诺书见附件6。

辐射安全管理规章制度 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（生态环境部令第7号公布，2019年8月22日起施行）的要求，南江县人民医院应完善辐射安全管理制度，制度清单见表10-5，环评要求医院在项目开展前完善所有制度的制订。运行本项目的南江县人民医院在日后工作实践中，应根据具体情况和实际问题，按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（生态环境部令第7号）的要求及时更新、完善的制度的可操作性。 根据四川省生态环境厅关于印发《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》要求，《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。因此，项目运行前，将在控制室和DSA机房内墙上显著位置张贴大小和字体都足够醒目的相应制度，并于候诊区墙上张贴《受检者须知》。 本项目建设单位涉及使用Ⅱ类 X 射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环保部令第3号）“第十六条”和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函[2016]1400号），建设单位需具备的辐射安全管理要求见表12-1。 按照国务院令第709号修订中关于应用射线装置单位使用条件的规定，结合国家环保部第18号令、31号令和环保部辐射安全与防护监督检查技术程序的相关要求，将其与医院防护工作现状列于表12-1和表12-3中进行对照分析。 表12-1 建设单位辐射安全管理基本要求汇总对照分析表 序号 辐射管理要求 落实情况 应增加的措施 1 从事生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应持有有效的辐射安全许可证 已取得辐射安全许可证 重新申领 2 辐射工作人员应参加专业培训机构辐射安全知识和法规的培训并持证上岗 现有辐射工作人员均持证上岗 建设单位承诺届时项目开展前所有新增辐射工作人员以及管理人员培训后才允许上岗 3 辐射工作单位应建立辐射安全管理机构或配备专（兼）职管理人员 建设单位已成立“辐射防护领导小组”，专人负责辐射安全管理工作 / 4 需配置必要的辐射防护用品和监测仪器并定期 或不定期地开展工作场所及外环境辐射剂量监测，监测记录应存档备查 未配备相应自行监测设备，未配备防护用品。 本项目辐射工作人员及患者增加共计4套0.5mm铅当量的铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子和铅防护眼镜等。另应购入辐射监测仪及个人剂量报警仪，并为所有辐射工作人员配备足量剂量计 5 辐射工作单位应针对可能发生的辐射事故风险，制定相应辐射事故应急预案，特别应做好血管造影机的实体保卫及防护措施 已编制应急预案 需根据最新要求完善应急预案 6 辐射工作单位应建立健全辐射防护、安全管理规章制度及辐射工作单位基础档案 已落实 需补充DSA辐射工作单位应建立健全辐射防护、安全管理规章制度及辐射工作单位基础档案 7 辐射工作单位应作好辐射工作人员个人剂量监测和职业健康检查,建立健全个人剂量档案和职业健康监护档案 医院原有辐射工作人员已落实 新增辐射工作人员需落实 8 辐射工作单位应在辐射工作场所入口设置醒目的电离辐射警示标志 院区其他辐射工作场所已落实 需要在辐射工作场所入口设置醒目的电离辐射警示标志 9 辐射工作单位应提交有效的年度辐射环境监测报告 原有核技术利用项目相关已落实 需增加核技术利用项目（新建、改建、扩建和退役）情况和存在的安全隐患及其整改情况，按照规范格式进一步完善评估报告 10 辐射信息网络 本项目通过后拟落实 核技术利用单位必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”(网址http://rr.mep.gov.cn/)中实施申报登记。申领、延续、变更许可证，新增或注销放射源和射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报 11 应建立动态的台帐，放射性同位素与射线装置应做到帐物相符，并及时更新。 / 需落实 表12-2 医院辐射安全防护设施对照分析表 本项DSA机房 序号 项目 规定的措施和制度 落实情况 应增加的措施 1 场所设施 操作位局部屏蔽防护设施 拟设置 机器自带 2 医护人员的个人防护 拟设置 配备铅衣3套 3 患者防护 拟设置 配备铅衣1套 4 机房防护门 拟设置 / 5 通风设施 拟设置 / 6 入口处电离辐射警示标志 拟设置 设置3处（每个铅门各1个） 7 门灯联锁 拟设置 设置3处（每个铅门各1个） 8 紧急制动装置 拟设置 机器自带 9 对讲装置 拟设置 / 10 监测设备 辐射水平监测仪表和个人剂量报警仪 已有辐射水平监测仪 需配置个人剂量报警仪2个、增加1台辐射水平监测仪 10 个人剂量计 无 需增加18个 表12-3 管理制度汇总对照表 序号 规定的制度 落实情况 应增加的措施 1 辐射安全与环境保护管理机构文件 《南江县人民医院关于调整放射防护管理领导小组成员的通知》 需完善 2 辐射安全管理规定（综合性文件） 《南江县人民医院辐射安全管理制度》 需完善 3 辐射工作设备操作规程 《南江县人民医院辐射工作设备操作规程》 需完善 4 辐射安全和防护设施维护维修制度 《南江县人民医院辐射安全和防护设施维护维修制度》 需完善 5 辐射工作人员岗位职责 《南江县人民医院辐射工作人员岗位职责》 需完善 6 射线装置台账管理制度 《南江县人民医院射线装置台账管理制度》 需完善 7 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案 《南江县人民医院辐射工作场所和环境监测方案》 需完善 8 监测仪表使用与校验管理制度 《南江县人民医院检测仪表使用与校验管理制度》 需完善 9 辐射工作人员培训制度（或培训计划） 《南江县人民医院辐射工作人员培训制度》 需完善 10 辐射工作人员个人剂量管理制度 《南江县人民医院辐射工作人员个人剂量管理制度》 需完善 11 辐射事故应急预案 《南江县人民医院放射事故应急处理预案》 需完善 12 质量保证大纲和质量控制检测计划（使用放射性同位素和射线装置开展诊断和治疗的单位 需制定 需完善 13 其他 《受检者须知》 需完善

辐射监测 1. 监测方案 请有资质的单位对辐射工作场所和周围环境的辐射水平进行监测，每年1～2次；请有资质的单位对产生辐射的仪器设备进行防护监测，包括仪器设备防护性能的检测，每年1～2次。 辐射工作人员佩戴个人剂量计，并定期（根据《职业性外照射个人监测规范》GBZ128-2016规定，每次送检时间相隔最长不超过3个月）送有资质部门进行监测，建立个人剂量档案； 定期自行开展辐射监测，制定定期监测制度，监测数据存档，建议监测周期为1次/月。 2. 监测仪器 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，使用Ⅱ类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。故本项目应为DSA室内所有参与手术的辐射工作人员每人配备3个剂量计，机房内未参与手术的工作人员要求佩戴2个剂量计，控制室内工作人员要求佩戴1个剂量计，用于监控其接受的有效剂量其中。要求医院增购辐射剂量仪用于自行监测。同时，考虑到介入手术同室操作的特性，要求项目开展前为手术室内2个第一手术位医生增购2台个人剂量报警仪。项目运行后医院应定期对DSA室周围环境辐射水平监测，并做好监测记录。 针对本项目拟新增的所有辐射工作人员，将委托有资质的单位对辐射工作人员开展个人剂量监测，并已定期组织职业健康体检，建立辐射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案，本报告针对所有参与介入诊疗的人员管理现状提出如下建议： 对于佩戴于不同部位的个人剂量计，请发放剂量计的检测单位提供不同颜色的剂量计用于区分，并用佩戴人的姓名进行文字标签标记。要求医院建立个人剂量计收发档案，每个医疗小组第一手术位医生负责监督手术前所有人员佩戴剂量计并签字。根据《职业外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）中8.2.2要求，职业照射个人监测档案应终生保存。保证每名辐射工作人员的个人剂量计专人专用，每个季度及时送检。 根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号）要求，使用DSA射线装置，应加强医护人员个人剂量的监督检查，对每季度检测数据超过1.25mSv的医院要求进一步调查明确原因，并由当事人在情况调查报告上签字确认。当全年个人剂量超过5mSv时，建设单位需进行超标原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后上报发证机关；当连续5年的平均个人剂量超过20mSv或单年个人剂量超过50mSv时，建设单位应展开调查查明原因，确定为辐射安全事故时，应启动辐射事故应急预案。 3. 监测内容和要求 （1）监测内容：X-γ 辐射剂量率 （2）监测范围：控制区和监督区及楼上楼下数据管理：点位包括机房所有防护门、铅玻璃及缝隙处，控制室、污物间、设备间、病人缓冲区、走廊、楼上实验室、楼下库房。委托监测每年至少1次，自行监测每月至少1次，本项目监测数据应当存档。 （3）监测质保：确保执行届时需制定的《监测仪表使用与校验管理制度》，并利用委托监测获得的监测数据进行比对并建立比对档案。监测须采用国家颁布的标准方法或推荐方法并制定辐射环境监测管理制度。 落实以上措施后，本项目所配备的防护用品和监测仪器以及实施的监测方案能够满足相关管理要求。项目投运前，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护措施进行验收。验收报告编制完成后应依法向社会公示验收报告。 在本项目在数字减影血管造影机后，应密切注意辐射工作人员个人剂量数值，根据累积剂量及时调整工作量，防止个人剂量超标。

辐射事故应急 南江县人民医院应针对可能产生的辐射事故情况已制定事故应急预案，应急预案内容包括有： （1）应急机构和职责分工； （2）应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备； （3）应急演习计划； （4）辐射事故分级与应急响应措施； （5）辐射事故调查、报告和处理程序。 实施本项目的南江县人民医院应依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发[2006]145 号文）要求，发生辐射事故时，医院应立即启动医院内部的事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内向南江县生态环境局和南江县公安局报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的，同时向南江县卫生健康局报告。事故发生后医院应积极配合生态环境部门、公安部门及卫生部门调查事故原因，并做好后续工作。从而保证一旦发生辐射意外事件时，即能迅速采取必要和有效的应急响应行动，妥善处理放射事故，保护工作人员和公众的健康与安全。 医院应加强管理，严格执行安全操作规程，并确认经常放射性工作场所周围的环境辐射剂量率等，确保辐射工作安全有效运转。

表13 结论与建议

结论 1. 实践正当性 核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起到了十分重要的作用。南江县人民医院数字减影血管造影机（DSA）核技术应用项目符合巴中市医疗服务需要。因此该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 2. 产业政策相符性与代价利益分析 本项目使用的DSA为核辐射技术应用于医学领域，属高新技术。本项目属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中第十三项“医药”中第5条的“新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备，新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型基因、蛋白和细胞诊断设备”项目，属于国家鼓励类产业，符合现行国家产业政策。 3. 选址、布局 项目选址于四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段101号，医院院区北侧为南江县疾病预防控制中心、医院宿舍；东侧为居民区；南侧为大堂坝小区；西侧为居民楼、粮影巷。 本项目新增1台DSA工作场所设置于院区的住院大楼。住院大楼北侧为焚烧炉（待拆除）；东侧为传染病区、第二住院部、门诊大楼；南侧为门诊医技宿舍楼；西侧居民楼、星海酒店、商铺。本项目DSA机房位于住院大楼北侧，机房北侧为控制室和污物间，东侧为楼外，西侧为走廊，南侧为病人缓冲区和设备间，楼上为卫生间、实验室，楼下为库房。 本项目DSA机房有效机房使用面积为48.24m2，机房最小单边长度为6.7m，能满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中“单管头X射线机机房内最小有效使用面积不小于20m2，单边长度不小于3.5m。”的要求。本项目DSA机房布局设计基本合理。 4. 辐射屏蔽能力分析 四侧墙体均为200mm实心页岩砖，在表面涂抹30mm硫酸钡水泥；楼顶和地面为120mm混凝土，在地面和楼顶地面涂抹30mm硫酸钡水泥。控制室观察窗（FHC1610）使用4mm铅当量铅玻璃（铅玻璃厚度20mm）；控制室铅防护门（FHM1021）、污物门（FHM0921）和缓冲间门（FHM1521）均含4mm铅板。本项目机房屏蔽设计能够满足辐射防护要求。 5. 保护目标剂量 根据理论计算，本项目辐射工作人员、周围公众及敏感点成员年受照有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求（职业人员年有效剂量不超过5mSv、腕部皮肤剂量不超过125mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv），单个季度人员剂量不超过1.25mSv。 6. 辐射安全措施 本项目运行后，辐射工作人员应按国家有关要求佩带个人剂量计并建立个人剂量档案，定期进行职业健康体检并建立职业健康档案。拟配备个人剂量计、个人剂量报警仪和辐射监测仪。拟在DSA机房门口设置电离辐射警告标志和工作状态指示灯，DSA机房防护门拟设有闭门装置，且工作状态指示灯和机房相通的门能有效联动。控制室和机房拟设置对讲装置，且机器自带紧急制动按钮。DSA医护人员和患者拟配备铅衣、铅眼镜、铅帽、铅防护围脖等辐射防护用品，要求规格符合有关法律法规的规定。 7. 辐射环境管理 1) 委托有资质的单位每年对辐射工作场所周围环境辐射剂量率进行检测； 2) 医院将增配辐射剂量监测仪器，环评要求医院定期对工作场所辐射水平进行检测；另要求增配个人剂量报警仪； 3) 医院将委托有资质的公司开展个人剂量监测，所有在职辐射工作人员要求配带个人剂量计。医院应及时跟监测单位核实数据原因，及时发现、解决问题。医院已根据现有核技术应用情况，制定辐射环境监测方案。 南江县人民医院拟为本项目配备辐射工作人员共计8名，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》2019年修订（生态环境部部令第7号）和《放射工作人员职业健康管理办法》（卫生部第55号令）的要求，为保护辐射工作人员身体健康，医院将定期委托体检检验中心对8名在职辐射工作人员进行了职业健康体检。医院将在本项目开展前对相关辐射工作人员进行了岗前体检，确认是否适合从事放射性工作。 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2019年修正本），生态环境部部令第7号修正的要求，南江县人民医院在项目开展前需要制定相关管理制度。 项目环保竣工验收检查内容 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》国务院令第709号修订）第五条：生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证；第十二条：有下列情形之一的，持证单位应当按照原申请程序，重新申请领取许可证：（一）改变所从事活动的种类或者范围的；（二）新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所的。前款规定之外的单位的许可证，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发。国务院生态环境主管部门向生产放射性同位素的单位颁发许可证前，应当将申请材料印送其行业主管部门征求意见。生态环境主管部门应当将审批颁发许可证的情况通报同级公安部门、卫生主管部门。南江县人民医院应在拿到本项目环评批复之后，进行辐射安全许可证重新申领。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和国务院令第709号修订《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》的相关要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收监测。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的， 验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。南江县人民医院应在申领辐射安全许可证之后，项目运行3个月内，编制验收监测报告，如果不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。验收监测报告编制完成后，南江县人民医院组织召开专家验收会，根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，DSA方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表 13-1 项目环保竣工验收检查一览表 项目 设施 DSA 辐射屏蔽措施 DSA机房四周墙体、屋顶、地面 防护门 3扇 铅玻璃窗 1扇 通排风设备 空调 安全装置 设备自带的紧急停机按钮 门灯连锁3套 工作状态指示灯 3个 电离辐射警告标识3 个 对讲系统 1 套 辐射防护用品 辐射工作人员防护用品（如铅衣、铅眼镜、铅手套、铅围脖等）3套 患者防护用品 （铅帽+铅围裙+防护巾+防护裤头+铅眼镜+铅手套+异型围领）1 套 监测仪器 剂量监测仪1台，个人剂量报警仪2台 个人剂量计18个 其他 灭火器材 1 套 综上所述，南江县人民医院新增数字减影血管造影机项目符合实践正当化原则，拟采取的辐射安全和防护措施适当，工作人员及公众受到的年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。在落实本报告提出的各项污染防治和管理措施后，医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其设施运行对周围环境产生的影响较小，故从辐射环境保护角度论证，项目可行。

建议和承诺 该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。 各项环保设施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。 定期进行辐射工作场所的检查及监测，对于监测结果偏高的地点应及时查找原因、排除事故隐患，把辐射影响减少到“可以合理达到的尽可能低的水平”。

# 表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日